测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 北京长城博创科技有限公司

编    号：   0982-2021

认证报告内容

1. 企业名称： 北京长城博创科技有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核  其他  ）

3. 注册地址： 北京市石景山区杨庄大街69号特钢办公楼八层816室

企业活动范围和场所： 北京长城博创科技有限公司行政部、市场部 研发部、质量部所属部门及场所

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  4 (人.日)，现场人日 3  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2021-09-17 8:30:00至2021-09-17 17:00:00，

现场审核： 2021年09月18日 上午至2021年09月19日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耿丽修 | 女 | 组长 | 13573745396 | 审核员 | 2021-M1MMS-2274460 |
| 魏志刚 | 男 | 组员 | 13146916572 | 审核员 | 2021-M1MMS-1283323 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 宋宇新 | 华裕洁 | 史凯 | 杨建波 | 李志强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 行政部总经理 | 市场部经理 | 研发部总经理 | 质量部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：测斜仪的组装、研发、销售及维修 。

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：测斜仪的组装、研发、销售及维修涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、行政部、市场部 研发部、质量部等部门及工作场所。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业测斜仪的组装、研发、销售及维修等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为1000万元，2003年11月18日，取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期至2023年11月17日。最近换证时间2019年03月21日。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品的质量和相关服务投诉等问题。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2021年01月12日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为行政部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它3个部门和生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，规定了最高管理者的5项职责，管理者代表7项职能、行政部计量职能12项。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为Q/HDCBC003-2021《无线随钻测斜仪》、Q/HDCBC001-2019《SMS电子多点测斜仪》、SY/T5416-2016 《定向井测量仪器测量及检验 第1部分：随钻类》等标准。现行有效并受控。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了等31个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《无线随钻测斜仪方位角偏差测量》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求；

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2021年4月19--20日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表华裕洁亲自参与审核。审核组对公司4个部门进行了全要素的审核，共发现了1不符合项，不符合项于4月27日完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业于2021年05月16日，开展了管理评审。会议由公司总经理宋宇新主持，由管理者代表华裕洁汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量体系目前存在的测量设备流转需进一步完善、体系员工培训情况、内审不符合项整改完成情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制等方面，需进一步补充整改完善，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。

13. 现场审核情况：

审核组于9月18日到9月19日，利用1.5天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业4个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《无线随钻测斜仪方位角偏差测量》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，行政部部门职能作用发挥较好；企业测量管理体系人员15人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了31个测量过程，《无线随钻测斜仪方位角偏差测量》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动控制。企业共有8台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；生产环境符合要求；测量设备标识使用规范。测量设备由上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）等机构检定/校准。行政部、销售部建立合格供方名录，负责对提供测量检定服务的上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）等机构检定/校准及测量设备生产厂家---哈尔滨量具刃具集团有限公司等外部服务机构，建有名录和业绩评定。企业对识别出的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程，根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准GB/T 19022-2003标准要求条款内容，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查2021年上半年测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

抽查行政部编号为CCBCCL-JL-002《质量手册、程序文件、体系文件、技术标准台账》，企业没有对测量体系管理标准ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等管理标准登记建账，进行管理。不符合GB/T19022-2003标准  6.2.1程序 条款。属于一般不符合项。

13.3、现场重点抽查了《无线随钻测斜仪方位角偏差测量》等测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《无线随钻测斜仪方位角偏差测量计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）等机构检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准，企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查：《无线随钻测斜仪方位角偏差测量》过程相关资料，满足规范要求。详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）；

13.5.2现场重点抽查了无线随钻测斜仪方位角偏差测量不确定度评定，方法正确。详见附件《无线随钻测斜仪方位角偏差测量不确定度评定报告》；

13.5.3现场重点抽查了《无线随钻测斜仪方位角偏差测量过程有效性确认记录》；抽查了测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

- 企业能源主要消耗品种为电。2020年电耗23635.125千瓦/小时, 折合2.9吨标煤,不是重点用能单位。

- 15.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2021年9月17日文件审核和9月18--19日现场审核，审核组认为，北京长城博创科技有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，北京长城博创科技有限公司测量管理体系运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

16、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

16.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

16.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

17. 其他需要说明的事项:无其他需要说明的事项。

18. 审核组组长（签字）：           日期：2021、9、19

19.审核组成员(签字)：               日期：  2021、9、19

20.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：