测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 材料涂层厚度检测  | 测量过程规范编号 | JH-CL-01 |
| 所在部门 | 技术部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：测厚仪测量方法：将测厚仪的测头放在材料涂层上，等待一秒钟后检测过程结束，此时显示被测量数据。环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得安全操作上岗证。其他影响量：无  |
| 有效性确认记录:用标准膜片85.0μm对材料粉末喷涂厚度检测过程的有效性进行确认：2021年7月22日用测厚仪对标准膜片对进行三次涂层厚度检测，平均厚度为85.36μm公司的涂层测厚仪的MPEV=（3%+H×0.1）μm,当检测厚度85.0μm时，MPEV=3.85μm$E=\left⌈y\_{0}−\overbar{y}\right⌉$ =0.36μm 当E≤MPEV时，此测量过程有效。 确认人员：1622087820(1) 日期：2021.7.22 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |