附录B

换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | 201901 | 测量过程名称 | 换挡拨叉6DS60T调质硬度检测 | 测量过程规范  编号 | | HBHY/MS-GK-001 |
| 所在部门 | | 质量部 | 测量项目 | 换挡拨叉6DS60T调质硬度检测 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：洛氏硬度计（HR-150A）  测量方法：硬度采用直接测量法，将被测物体表面按标准要求打磨光滑后，将硬度计压头压在测物体表面，按布氏硬度计的操作规程进行硬度测量，硬度计显示被测量数据，并记录。  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查看金属洛氏硬度计（HR-150A）校准证书，校准结果符合要求。校准日期为2019年10月30日。均符合要求。  2、检测过程有效性进行确认：  换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程的有效性,是用标准硬度块示值与洛氏硬度计示值之间差值进行比对，来确认测量过程有效性：  2019年10月20日对洛氏硬度计进行测试。  洛氏硬度计显示平均值26.4HRC(y1), 核查标准洛氏硬度块示值为26.5HRC(y2)  硬度计的示值误差±1.5HRC. *U* 95≤1.5/3=0.5HRC.可忽略不计。  =0.2<1  当E n≤1时，此测量过程有效。  洛氏硬度试验过程正常，测量数据稳定，满足计量要求，此测量过程有效。  确认人员： 日期：2019.11.5 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日期 | 变更内容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |