编     号：0074-2019

现场审核记录

企业名称：_湖北华阳汽车变速系统股份有限公司_

审核员：   鞠录梅                   2019年11月29日 上午至2019年12月01日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表姚世煜，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理陈伦宏赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了106个测量过程，《换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程》等4个关键测量过程，92个一般测量过程。公司已识别428件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 管理者代表质量部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了MMS-M-01《测量管理体系手册》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、最高管理者7项职能和质量部15项计量管理职责。 询问管理者代表姚世煜、公务人事部部长尚宗新，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表公务人事部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部、技术部、销售部等部门均已识别顾客的测量要求，质量部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。 | 质量部 技术部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | - 抽查MMS-M-01《测量管理体系手册》，规定了公司的质量目标5项，测量设备定期校准计划完成率100%；关键过程测量设备计量合格率100%；因测量不正确造成产品质量批量不合格次数≤2次/年；测量人员培训计划执行率100%。内部顾客满意度≥95%,质量目标与计量方针一致，查《计量工作质量目标完成统计表》和《各职能部门关键绩效明细表》，已对3月-10月质量目标完成情况进行统计。 | 管理者代表质管部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年11月18日制定了测量管理体系评审计划，并开展了公司测量管理体系管理评审。会议由总经理陈伦宏主持，质量部刘连山汇报了测量管理体系运行情况，管理者代表姚世煜做了总结性评价。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的关键过程控制力度不够及测量设备有效性管理、内审不符合项的纠正预防措施的有效性及实施情况等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。 | 管理者代表公务人事部 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编写了QEO-P-B035《人力资源控制程序》，规定了公司各类人员包括内审员、质量管理人员、质量检验人员、理化分析、计量确认维修人员的职责。 抽查《技能评定表》一份，共对校验、检验和试验的岗位员工18人进行了岗位技能评价。其中计量确认人员屈道霞的计量检定员证，证书编号为鄂CQ2014 0006是由十堰市质量技术监督局发放；有效期至2019-8-20。由公司2919年8月26日考评合格，下发了《上岗资格证书》。符合要求 抽查公司探伤检测人员徐光伟《上岗资格证书》，发证日期为2019年6月20日，授权岗位X光探伤。岗位和证书相符。 抽查《2019年度培训计划》，企业制定了2019年度各部门人员培训14项，涉及测量管理体系培训计划6项。查2019年8月质量手册程序文件宣贯培训试卷1份，参培人员屈道霞，查培训签到表已签到，查《培训效果评价表》已对其培训效果进行了评价。 | 公务人事部 质量部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了MMS-M-01《测量管理体系手册》一册，执行时间为2019年3月1日。编写了《程序文件》25个，包括依据GB/T19022-2003的编号为MMS-P-B的程序文件8个，与IATF1699:2016等三体系结合并修订的编号为QEO-P-B的文件17个，覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查企业文件“熔模铸件通用作业指导书”第一版，下发日期209年9月1日，下发编号为F01-1，有受控标识。 查企业产品执行标准为: 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业标准S68008—2016 《采购零部件包装通用技术条件》和东风商用车有限公司企业标准Q/DFCVSG 1030-2018《产品标识》，现行标准有效且受控。 抽查《外来（技术）文件登记台账》等外来文件已入账。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了QEO-P-B009《监视和测量设备管理程序》。企业编制了《测量设备台账》，规定了428台件测量设备列入体系管理方法。质量部负责测量设备全过程管理。抽查《2019年计量标准及配套设备年检计划及台账》，质量部负责测量设备的定期送检工作和内部检定校准工作。抽查《百分表维护保养记录》一份，企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，符合要求。 | 质量部 采购部 物流部 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了QEO-P-B002《采购管理程序》和QEO-P-B002-Z003《供方业绩评价准则》作业文件。 编制了《委外服务机构一览表》，企业委外检定/校准服务机构共有2家为“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”，查《检定校准服务评价表》已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。 抽查《检测设备合格供方表》，测量设备供应商为山东莱州华银试验有限公司、长春材料试验机有限公司、青岛佛尔迪测量技术有限公司等11家，分别供应游标卡尺、千分尺、洛氏硬度计、三坐标机等测量设备，资质满足要求。抽查《供方质量保证能力现场评价检查表》1份，已对游标卡尺、千分尺外部供方十堰华蕾工贸有限公司进行评价，资料和相关记录齐全。 | 质量部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了MMS-P-B-002《计量确认管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 抽查生产部计量编号为GJ56800游标卡尺上，测量范围（0-200）mm，标识上计量确认日期为2019年10月16日，有效日期为2020年10月15日，查检定证书的检定日期、有效日期与标识相符，测量设备检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。 查《电子电位差计检定记录》2份, 记录信息符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了MMS-P-B-003《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查生产部使用的编号20190530电子汽车衡，测量范围（0-100）t，标识上计量确认日期为2019年04月08日，有效日期为2020年04月07日，核实此量具的检定证书，检定日期、有效日期相符，周期间隔12个月。现场设备状态正常。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了QEO-P-B009《监视和测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了CZZB-CL11-2019《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了106个测量过程档案，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。抽查关键控制测量过程《换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程》、《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查精工三车间变速器壳体工序20中孔径尺寸Φ72（-0.015/0.040）,其允差T为0.025mm，现场使用的（50-160）mm的内径百分表，查其校准证书示值误差为0.025mm,配备的内径百分表不能满足该尺寸检测参数要求。不符合7. 2.2 测量过程设计条款。 | 技术部 质量部 生产部 | 不符合项 （01） |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查MMS-P-B006《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程测量不确定度评定》，方法正确，见附件《换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程测量不确定度评定》报告。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了MMS-P-B-002《计量确认管理程序》。企业建立最高计量标准6项，“卡尺量具检定装置”、“测微量具检定装置”、“指示表量具检定装置”、“精密压力表标准装置”发证日期为2018年7月21日，有效日期为2022年7月20日，“光滑极限量规检定装置”、“温度二次仪表检定装置”发证日期为2019年8月6日，有效日期为2023年8月5日，检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。其他未建立计量标准的用于检测的所有测量设备均委外送检到“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”等机构进行检定、校准。“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2014）C101号。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查3份测量设备检定证书，编号为F-9-01的方箱、编号为2010.12.101的精密压力表、编号为P-1-01的大理石平板。检定证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。查换挡拨叉6DS60T调质硬度检测测量过程监视统计记录表和测量过程控制图，使用了统计技术。 | 公务人事部质管部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2019年度测量管理体系内审实施计划》，于2019年10月23日-10月24日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表姚世煜亲自参与审核，对公司的主管领导、9个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《现场检查表》一份。此次内审中，共发现3个不符合项，属于次要不符合项，涉及有关责任部门是生产部。已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作。2019年10月25日，内审中的发现的3个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表质量部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了QEO-P-B037《内部审核管理程序》。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。现探伤检测2019年5月11日《X光探伤检测报告》一份，按照计划频次进行监视。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了MMS-P-B008《不合格控制管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认。 查《测量设备停用申请书》一份，不合格测量设备为测长机，使用地点计量室，不合格原因是检定不合格，停用日期2015年3月20日，已粘贴标识，进行了隔离，原来使用测长机测量的卡规，均采用组装量块比对测量。查企业2019年9月23日三坐标测量机采购合同一份，合同号XYHY20190820，已实施改进，符合要求。 企业2019年10月8日开展内审，发现3项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于10月28日关闭。经验证公司经确认的测量设备全部加以标识进行了管理。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了QEO-P-B023《纠正和预防措施管理程序》和QEO-P-B013《持续改进管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 质量部 公务人事部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业将428台件测量设备列入计量管理工作，企业强制检定设备16台件。企业建立计量标准6项，卡尺、千分尺等通用量具测量设备按周期检定计划进行内部检定/校准。查文件“熔模铸件通用作业指导书”一份，计量单位的使用符合法定计量要求。 | 质量部 生产部 | 否 |