项目编号：0166-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：南通江海电容器股份有限公司

审核员：                                                        审核日期： 2021年 10月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编制了《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，《测量设备周检计划表》，按计量确认计划进行周期检定、校准。 查：测量设备台帐，分A、B、C管理，共有测量设备1403台件，其中A类244台件强检，用于最高标准器（37台件）和安全防护的压力表（207台件）。 查：生产车间，数显千分尺出厂编号：15070827, 有确认合格证，确认日期；2021.9.9，确认有效期：2021.9.8； 抽查10台测量设备有计量确认合格标识，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质 保证部 制造 管理部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 品质保证部负责建立和评价测量设备合格供方名录。 品质保证部提供服务外部供方进行选择、确认评价。查Q/JHLC CX4.6.1-2010《合格供应商一览表》对南通市计量测试所等3家校准服务机构进行评价。 | 品质保证部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业未新增测量过程，抽查关键测量过程电容器阻抗检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见表面电容器阻抗检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证不合格测量设备。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质保证部 制造管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别75个测量过程，其中关键测量过程6个，电容器阻抗检测过程，编写了控制规范，并能按照控制规范要求进行控制，不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》、《测量过程有效性确认记录》附件 | 品质保证部 制造管理部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了电容器阻抗检测过程，测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 品质保证部 制造管理部 | 否 |
| 6 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意度 | 公司编制了《顾客满意度监视和分析管理程序》，营业部采取发放《顾客满意度调查表》的方式对内部和外部顾客进行满意度调查， 查：JHGF/MR-16-03 《顾客满意度分析表》2021年营业部发放《内部顾客满意度调查表》《外部顾客满意度调查表》各四份，满意度为100%，满足要求。 | 营业部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为：电、水。2020年全年共消耗电1650万千瓦时、用水12.83万吨,不是重点用能单位。 | 安全资产部 | 否 |