编    号：0187-2020-2021

审核员现场审核记录一

企业名称：南通江海电容器股份有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年10月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年07月（08-09）日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年08月06日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业徐永华总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代徐志友及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 品质 保证部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 |  | 5.2以顾客为关注焦点 | 企业是上市公司，年产值26.35亿，外销40%，内销60%，销售比去年增长60%，企业的产品质量一直很稳定，目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 品质 保证部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 |  | 5.3质量目标 | 检查企业JHGF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，有具体指标可测量，每季度统计一次，查2020年（1-3）季度JHGF/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由品质保证部统计考核，均达标。 | 品质 保证部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) |  | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增关键测量过程。查看了企业已识别的原材料引线的尺寸、漏电流检测，电解纸的水分、电导率检测，铝箔的抗拉强度、耐压、容量检测，盖板的接触电阻、绝缘电阻检测，电解液的PH值、闪火电压检测，成品电容器的尺寸、容量、抗阻、绝缘电阻、可焊性、损耗、漏电流检测、内部校准（直流稳压电源校准、电容器漏电流测试仪校准、模拟交、直流电流电压表、LCR多参数测试仪校准、直流低电阻表校准）等测量过程共75个，6个高控测量过程：容量、抗阻、绝缘电阻、可焊性、损耗、漏电流检测过程，抽查了关键测量过程：电容器阻抗检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见电容器阻抗检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《电容器阻抗检测过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《电容器阻抗检测监视过程统计记录表》及《电容器阻抗检测过程质控图》。 | 品质 保证部 工程 技术部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ |  | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个次要不符合项纠正措施的实施情况。 检查制造管理部的浸润车间SXT500全自动浸渍设备自带测量软件和Hoson电容监测机自带软件YC1600，企业未能提供该测量软件确认记录，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。 企业采取的纠正措施：提供了SXT500及YC1600的《测量软件测试记录》，测试内容：界面测试和功能测试，测试日期2020年10月15日，测试人邓锐，审核人陆亚平，测试结果：符合要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品质 保证部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ |  | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质 保证部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 |  | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共244台， 主要是企业的建立的最高计量标准的主标准器37件及安全防护的压力表207只，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了企业的主标准器：编号80154（10-291.8）/12块组的5等量块，检定日期2020年10月19日，有效期至2021年10月18日；编号516.1规格C41/0～30A/0～75V，0.2级直流电流电压表，检定日期2020年11月26日，有效期至2021年11月25日；满足要求。 检查了质量保证部、工程技术部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 品质 保证部 工程 技术部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ |  | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 品质 保证部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  |  | 一年来企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 品质 保证部 | 否 |