编    号：0049-2016-2021

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂

审核员： 胡民安                                  审核日期： 2021年9月27-30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是采油工艺研究所。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表5职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门的12项职能。 | 管理者代表 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年外部顾客满意度98%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将采油输油要求和工艺要求转化为计量要求，由采油工艺研究所组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 2021年未新增计量要求。 | 管理者代表 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 有无制定部门质量目标？ 是否达到质量目标？是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？ | 5.3 质量目标 | 公司的计量目标共6项。 采油工艺研究所已完成 2021年度上半年计量目标统计情况报表，各部门均完成部门目标。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4 管理评审 | 企业于2021年6月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由厂长主持，由各作业区各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员1200人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人事部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成8项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录，各部门均参加培训，企业人员配置、能力均满足要求。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 |  |
|  | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2021年培训计划》，全年计划培训8次，抽查培训记录，企业已于分别于2021年4月12日和7月21日和9月16组织了一次测量管理体系审核知识和检验技术培训，计量基础知识现场培训。有记录。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 采油工艺研究所负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A0版，2019年1月10日发布并实施 公司有完整的程序文件和计量相关文件，文件受控。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 查《测量软件台账》，未新增新的测量设备和软件。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ 有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，在五蛟作业区,现场检查3号数字化加热炉2021年和9月21日的记录原油入炉温度压力记录，有原油出炉温度压力记录，记录数据填写正确，符合要求记录员签字正确。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 现场检查编号：3011号(0-4)MPa压力表，有效期到2021年2月21日，标识完好。编号：3012的(0-4)MPa压力表有效期到2021年2月21日，标识完好。 编号：3013号(0-1)MPa1.6级压力表，有效期到2021年2月21日，标识完好。编号：3014号(0-1)MPa1.6级压力表，有效期到2021年2月21日，标识完好。 在五蛟作业区检查时发现出厂编号为273151A0010的智能数字压力校验仪，无计量确认标识，不符合GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》6.2.4条款的要求。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 02 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 |  |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 查五蛟作业区、生产保障大队计量室，环境要求为温度（20±5）℃，湿度（≤75）%RH。现场查《环境条件监控记录表》，2021年1-9月，进行了环境监控并记录。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 | 不列入 |
|  | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，采油工艺研究所对主要外部供方进行了评价，查看了2021年04月7日与陕西省计量科学研究院的服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7.1.4计量确认过程记录 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。确认日期在五蛟作业区、生产保障大队，现场检查编号：190202刮板流量计0.2级，有效期至2021年12月13日，状态标识完好；编号：190411的刮板流量计0.2级，有效期至2021年12月12日，状态标识完好；编号：160907的腰轮流量计0.2级，有效期至2021年12月12日，状态标识完好。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。 已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。C类为首次确认。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 在生产保障大队检查了4块压力表现场编号：3011号(0-4)MPa压力表，编号：3012的(0-4)MPa压力表 编号：3013号(0-1)MPa1.6级压力表编号：3014号(0-1)MPa1.6级压力表，封印完好。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；采油工艺研究所识别了《原油密度测量过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 生产保障大队五蛟作业区 质量安全环保部 质量监督站 生产运行部 工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2021年6月10-15日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2021年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 | 不列入 |
|  | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该企业暂无不合格测量设备 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制 2021年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取了预防措施。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 | 不列入 |
| 25 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业建立的3套计量标准属强检计量器具已进行检定。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 |  |
| 26 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 该企业已按GB/T23331-2012标准整合了能源管理体系，能源计量管理由公司采油工艺研究所负责， 属于耗能大户。主要用能系统有采油系统、注水系统、集输系统、供电系统。主要用能设备有抽油机、输油泵、输水泵、加热炉、变压器等。全厂能源计量器具的配备：电力：计量器具130台，实际配备130台，实际配备率100%，每月15日为抄表日，电能表每年由国网甘肃省电力公司庆阳市供电公司进行校验；原油计量流量计：121台，实际配备121台，实际配备率100%。主要用能设备电能表应配备214台，实际配备214台，实际配备率100%，一、二级能源计量器具的配备率和准确度等级要求.基本满足GB17167-2006的要求，2020全年共用能5.56万吨.该企业属于重点用能单位。 | 生产保障大队五蛟作业区,生产运行部，工程项目部 |  |