测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 中国石油天然气股份有限公司

长庆油田分公司第十采油厂

编    号：        1002-2021

认证报告内容

1. 企业名称： 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核    ■再认证审核）

3. 注册地址： 甘肃省庆阳市庆城县庆城镇人民路

企业活动范围和场所：  甘肃省庆阳市庆城县庆城镇

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 9 (人.日)，现场人日 9 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2021年09月27日 下午至2021年09月30日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李俐 | 女 | 组长 | 13709207775 | 审核员 | 2021-M1MMS-2222792 |
| 于养奇 | 男 | 组员 | 18629159868 | 审核员 | 2019-M1MMS-1274600 |
| 胡民安 | 男 | 组员 | 13109600125 | 审核员 | 2021-M1MMS-1281799 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 朱西柱 | 郭绍忠 | 杨义兴 | 谭 健 | 王 强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 管代 | 采油工艺研究所 | 井下作业大队 | 生产保障大队 | 元城作业区 |
| 姓 名 | 冯振平 | 刘 杰 | 马 芳 | 李 忠 | 郭小凡 |
| 职 务 | 华庆作业区 | 五蛟作业区 | 乔河采油作业区 | 柔远采油作业区 | 质量安全环保部 |
| 姓 名 | 李 杨 | 豆涛涛 | 郑 平 | 林小金 | 李旭星 |
| 职 务 | 质量监督站 | 生产运行部 | 地质研究所 | 人事部 | 工程项目部 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：陆上石油、天然气勘查、生产、销售;石油、天然气伴生品生产、销售(仅限生产场所内销售)

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表朱西柱、采油工艺研究所、井下作业大队、生产保障大队、元城作业区、华庆作业区、五蛟作业区、乔河采油作业区、柔远采油作业区、质量安全环保部、质量监督站、生产运行部、地质研究所、人事部、工程项目部等。

12. 文、件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围和营业执照一致，涉及到企业陆上石油、天然气勘查、生产、销售;石油、天然气伴生品生产、销售(仅限生产场所内销售) 等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2企业资质无变化：企业为国有资产，2021年5月7日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业是重点耗能单位，2020年能耗折5.56万吨标煤；查企业产品质量稳定，无投诉等。

12.3企业的体系文件进行了修订：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年 1月 10 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2021年6月10-15日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司18个部门进行了全要素的审核，共开出了5不符合项，于6月18日完成整改。

12.4.2、企业于2021年6月25日开展了管理评审，会议由公司总经理谢银伍主持，由管理者代表朱西柱汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于2021年9月27日下午到2021年9月30日上午利用3天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业14个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节原油密度测量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，采油工艺研究所部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员1200人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了23个测量过程，原油密度测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业采油工艺过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用测量过程控制，企业测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备满足要求，实验室环境受控；测量设备标识齐全 ；采油工艺研究所负责建立测量设备合格供方名录。采油工艺研究所部门负责对提供服务的西北国家计量测试中心、陕西省计量科学研究院、陕西协成测试技术有限公司、西安硕龙计量检测技术有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了6条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查采油工艺研究所中心化验室，编号：OY 30304W010  石油产品凝点测定仪  未能提供有效性溯源证书，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2条的要求

13.2.2、查五蛟作业区，检查时发现出厂编号为273151A0010的智能数字压力校验仪，无计量确认标识，不符合GB/T 19022-2003标准6.2.4条的要求

13.3现场重点抽查了原油密度测量过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立了最高标准三项：数字压力计、精密压力表、铂电阻温度计等标准装置，开展一般压力表、数字压力计、双金属温度计、温度变送器的内部检定工作，强制检定计量器具周检率100%，一般工作计量器具周检率97.5%，祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查：原油密度测量过程。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了原油密度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了原油密度测量过程等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过再认证的意见 ：

- 根据文件审核和9月27日下午至9月30日上午的现场审核， 审核组认为，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂领导重视测量管理体系工作，采油工艺研究所作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐批准通过。

- 15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 企业应加强对产品要求的计量特性形成重要影响的高控过程的识别，并加强过程的控制和管理。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2021.9.30

- 审核组成员(签字)：                                   日期：2021.9.30

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：