项目编号：0153-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：河北建筑材料工业地质勘查中心河北总队

审核员：

审核日期： 2021年10月25日上午至2021年10月26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查设备编号为VASC13771039，型号规格为iRTK10的GPS接收机，校准日期为2021年10月20日，校准证书编号为ZB21J-AF5032691,校准机构为“北京市计量检测科学研究院”，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查规格型号为GPT-1002，出厂编号ZA2277的全站仪，校准日期为2021年4月21日,校准证书编号为邯计检第1-2726号，设备处于有效校准状态，符合要求。 查测绘院2021年9月份的“温湿度记录表”1份。环境条件满足要求。 | 总工办 测绘院 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程所配备的测量设备为规格型号为银河1的GPS，校准日期为2021年04月21日；查“地籍控制点测量过程”的 “计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 总工办 测绘院 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业编制了HBDCLGF-2001《地籍控制点测量过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。见附3“测量过程的有效性确认表”。 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别了10个测量过程，其中1个关键测量过程，9个重要测量过程。 | 总工办 测绘院 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《地籍控制点测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《地籍控制点测量不确定度评定报告》。 | 总工办 测绘院 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到2家机构：“北京航天计量测试技术研究所（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）”、“金天维地测绘仪器有限公司邯郸分公司（计量检定机构授权证书号：（邯）法计（2016）SH051号）”。量值均已溯源到SI单位。符合要求。 | 总工办 测绘院 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“地籍控制点测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“地籍控制点测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 总工办 测绘院 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业是测绘勘测类企业，不是生产企业，非耗能单位。 | 总工办 测绘院 | 否 |