附1

分级注水泥器布氏硬度检测不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：依据GB/T231.1-2018《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》。

1.2环境条件：常温。

1.3检测设备：布氏硬度计，型号规格HB-3000B，最大允许误差±2%,U=0.8%,k=2

1.4被测对象：布氏硬度(260-290)HB

2、数学模型

y＝x                                 （2）

式中：y ——测量结果

x ——布氏硬度计的测量值

3、各输入量的标准不确定度评定

3.1测量重复性引起的相对标准不确定度ux的评定

做A类评定试验：在测量现场，在布氏硬度计的正常工作状态下，同一组人，用同一台布氏硬度计，在相临近的时间内，对样品进行连续测量10次，得到10个数据汇表如下：

表1——测量数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(HB） | 280 | 285 | 286 | 284 | 282 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（HB） | 284 | 285 | 284 | 286 | 281 |

各测量值的平均值 =283.7 HB

单个测量值的实验标准差：=2.1 HB

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=Sn=2.1HB

3.2测量设备的测量不确定度的影响分量u

由测量设备布氏硬度计校准证书获知，布氏硬度计最大允许误差为±2%，服从均匀分布，k取3，则由测量设备本身引入的不确定分量为：

u（y）=2%×283.73=3.3HB

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量uxi | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| ux | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 2.1 HB |
| u（y） | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 3.3 HB |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u（x）2+uy2=3.86HB

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×3.86HB＝7.7HB

6、测量不确定度的报告与表示

U＝7.7 HB，k=2