项目编号：0033-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石化扬子石油化工有限公司            审核员：  李华                           审核日期：2021年10月14日—10月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为M402E518000的质量流量计2019年4月5日检定合格。查出厂编号为A12049081的超声波流量计2017年6月27日检定合格。查出厂编号为H12218538的电磁流量计2017年6月25日检定合格。查出厂编号为T-10506B(1325)的热电偶2020年10月28日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。使用环境条件满足要求。 | 炼油厂生产技术科、 炼油厂加氢联合装置 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：抽渣油加氢工艺卡片公司级级控制指标F-101出口温度，0～398℃,车间识别了该测量过程，配备了0～800℃测量设备，按规定进行监视控制，符合要求。 | 炼油厂加氢联合装置 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查塑料厂聚乙烯车间高度控制测量过程C-4001反应器温度测量过程，参数（82℃-92℃），编制了控制规范进行控制，导出计量过程，做了不确定度评定，严格按控制规范上的频次进行监视控制，监视控制图表利用技术部报表小程序，效率高，准确度好，符合要求。 | 塑料厂聚乙烯车间 | 否 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等,是重点用能单位 | 炼油厂生产技术部 | 否 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》， 配备率符合相关规定。 | 炼油厂生产技术科 | 否 |
| 6 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 进出用能单位配备的测量设备17台件，配备率100%，完好率100%，准确度等级满足GB17167标准要求。 | 塑料厂EVA车间 | 否 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查企业进出用能单位配备计量器具：循环水超声波流量计，配备了超声波流量计，2019年4月检定，符合1.0级，高压蒸汽进装置，配备孔板流量计2019年6月校验，氮气进装置流量计，位号FQI-37200,2019间6月校验，满足精度要求，连续使用。 | 塑料厂EVA车间 | 否 |
| 8 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 抽查塑料厂EVA车间9月份能源数据报表，采用了自动采集，数采率100%，共17台表。 | 塑料厂EVA车间 | 否 |