项目编号：0061-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称： 江苏通鼎宽带有限公司

审 核 员：                            审核日期：2021年10月10日 ~ 10月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为180126069的插回损测试仪，中国赛宝实验室计量检测中心2020.11.08校准，符合要求。 查出厂编号为QDB200912039的影像测量仪，苏州赛宝校准技术服务有限公司2020.10.22校准，符合要求。 查见编号15040283压力试验机，由苏州市吴江区检验检测中心2021.09.14校准，符合要求。 抽查的设备现场标识，标识清楚，无涂改。 提供了计量器具台帐一份计量器具共695件，强制检定计量器具12件，129件列为B类，余下554件为C类。台账信息和证书一致。 试验室环境条件满足要求。 详见“测量设备溯源抽查表” 查见测量设备3D干涉仪其测量精度来自于标准件，编号为QY0704D，该标准件未列入计量设备台帐，不符合要求。 | 钣金部 器件部 质量部 | 不符合 01 |

| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查见：提供了测量过程及控制一览表，其中54个测量过程，4个关键测量过程，20个重要测量过程，30个一般测量过程。 要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。 查关键测量过程“回波损耗(UPC)测量过程”，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 钣金部 器件部 质量部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，查见《回波损耗（UPC）测量过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 钣金部 器件部 质量部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了一个关键测量过程《回波损耗（UPC）测量过程不确定度》评定，方法正确。 详见附件《回波损耗（UPC）测量过程不确定度评定表》。 | 质量部 | 否 |