[image: image1.jpg]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0109-2017-2021
审核员现场审核记录

企业名称：君品集团有限公司

审核员：                                                 审核日期： 2021年10月04日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。企业建立了测量管理体系认证，使企业的内部管理水平得到了提升。企业搬迁之后，生产、管理现在已进入正常轨道 。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 

产品无新增种类。

	质检部
供销部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2021年（1-3）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。
	质检部
	否

	3
	企业的管理评审情况？
	5.4管理评审
	企业于2020年11月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理王彩秀主持，管代江礼庆及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 
	质检部
	  否

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了《测量软件管理程序》。查：企业共识别测量软件16个，有清单，每开班前对软件进行验证。
检查生产车间新购的一台卧式加工中心Frank system加工测量软件未识别,不符合标准6.2.2软件要求。
	质检部
生产部
	01

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制了《外部方控制程序》，质检部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的校准机构为上海捷祥测控技术有限公司、湖南航测检测技术有限公司及安正计量检测有限公司，并收集了相关资质及校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。
	质检部
供销部
	否

	6
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查：生产车间现场使用的深度游标卡尺, 80609885，校准日期2021.06.17,有效期至2022.06.16; 生产车间试验台上（0-10）MPa，1.6级耐震压力表，校准日期2021.06.18,有效期至2021.12.17；1.6级，(0-100) MPa电接点压力表，校准日期2021.06.18,有效期至2021.12.17；质检部的编号JPPZ-003，型号Z360超声波探伤仪，校准日期2021.04.13,有效期至2022.04.12；编号JPZJ-010, 200A/5A交流电流表，校准日期2021.06.18,有效期至2021.12.17；符合要求。
该企业的测量设备的使用环境配备了空调及温湿度计，温湿度计在有效期内使用，满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。
现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部
	否

	7
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	抽查重要测量过程，硬度检测、尺寸检测、涂层厚度检测、密封性及强度试验等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备均经有资质的机构检定校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见 阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 
目前暂无经验证的不合格测量设备。
	质检部
	否

	8
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1不确定度评定


	企业一年来未有新增重要测量过程。

检查了已识别的重要测量过程：硬度检测、尺寸检测、涂层厚度检测、密封性及强度试验等，抽查了阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。对阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见 阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程《测量过程控制检查表》及附件《 阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 
	技术部质检部
生产部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：企业编制的《顾客满意度测量控制程序》，2021年09月15日进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为97.5%，达到目标95%的要求。
	质检部

	否

	10
	企业的内审情况？
	8.2.3测量管理体系审核


	企业每年进行一次内审，于2020年11月（10-11）日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分两个组，对公司五个部门进行了全要素的审核，共开出了一个不符合项，并在规定的时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。
	综合
办公室
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程监视统计记录表》及《阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程质控图》。
	质检部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	上年监督审核未开出不符合项。
	质检部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质检部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	抽查了相关部门的质量记录，基本能采用法定计量单位，满足要求。
企业的强检计量器具共2只，是用于安全防护压力表，抽查其中一只0-1.6MPa,1.6级的压力表，有效期至2021年12月17日，满足要求。
	质检部
技术部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；2020年度合计约耗能15.50吨标煤，不是重点耗能企业。
	综合
办公室
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招投标加分。
	综合
办公室
	否

	17
	组织机构及资质的变更情况
	
	自去年年审以来，企业的资质及组织机构变更情况：管理者代表由原来的生产部经理江礼庆变更为质检部经理王伟，变更日期2021年03月05日，其他无任何变更 。
	综合
办公室
	否


 1 / 7

