编号：1007-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏天域阀业制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量管理部 | 万能试验机 | 1752 | WEW-600B | 1.0级 | 标准测力仪：0.3级 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2020.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 粗糙度仪 | N558838 | SRT6200 | ±10% | 多刻线样板：Urel=0.6%,k=2 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2020.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 洛氏硬度计 | 1014 | HR-150A-1 | ±1.5HRC | 标准洛氏硬度块：均匀度0.5HRC | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2020.12.31 | √ |
| 生产制造部 | 游标卡尺 | DG603637 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块：5等 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2020.12.31 | √ |
| 生产制造部 | 外径千分尺 | TY002 | （100-125）mm | ±0.004mm | 量块：4等 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2020.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 温湿度计 | TYW03 | TDWS-A1型 | ±2℃±5%RH | 电动通风干湿表 温度U=0.3℃（k=2）湿度：U=2.0%（k=2） | 国防科技工业4311二级计量站 | 2020.12.31 | √ |
| 质量管理部 | 超低温传感器 | TY-050 | SSM-T03-PT100 | U-0.3℃，k=2 | 标准铂电阻温度计：二等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.12.16 | √ |
| 生产制造部 | 扭矩扳手 | B199288 | (2500-4000)Nm | 三级 | 扭矩扳子检定仪：0.3级 | 南京永衡计量测试技术有限公司 | 2020.12.31 | √ |
| 生产制造部 | 压力表 | 19086329 | （0-100）MPa | 1.6级 | 压力表：0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.6.30 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托阜宁县综合检验检测中心、南京永衡计量测试技术有限公司、国防科技工业4311二级计量站、湖南航测检测技术服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021 年 11 月 1日~ 11月 2 日 上午审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。