编号：1012-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏康隆迪超净科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部 | 钢直尺 | KLD01 | 100cm | ±0.2mm | 标准线纹尺三等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.3.25 | √ |
| 生技部 | 计米器 | JSKL-5B-0018 | Z96-F | Urel=0.3%（k=2） | 标准钢卷±（0.03+0.03L）mm | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.28 | √ |
| 生技部 | 钢卷尺 | 76791110-9 | 10m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺：±（0.03+0.03L）mm | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.10.25 | √ |
| 生技部 | 电子强力机 | 550 | YG026 | ±2% | 标准测力仪：0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.28 | √ |
| 生技部 | 电子计量秤 | 6854 | YH-C10042 | Ⅲ级 | 砝码：F2等级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.28 | √ |
| 生技部 | 测厚规 | 6182 | 0-10-30\*0.01mm | ±0.05mm | 量块：4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.10.28 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 21071289 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 精密压力表0.4级 | 无锡市计量测试院 | 2021.9.23 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、无锡市计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021 年 11 月 5 日~ 11月 6 日 上午审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。