项目编号：1024-2021

审核员现场审核记录

企业名称：扬州昌润仪表有限公司

审核员：

审核日期：2021年10月16日上午～2021年10月17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业为水表制造行业。为保证职能机构的职能正常发挥，企业总经理李大军赋予技术开发部为计量职能部门对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权利。企业制订了测量体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业共识别了来料及主要产品的测量过程17个，其中“水表模块静态电流的检测过程” 等2个关键测量过程，“温度测量过程”等15个重要测量过程。 企业管理尚存在的主要问题是：企业测量体系刚建立不久，计量基础较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。 | 管理层 技术开发部 生产部 销售及售后部 后勤保障部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责、职能部门相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业的计量管理机构技术开发部组织编写了YZCR CLSC-2021《测量管理手册》和YZCRCL-CX-2021《测量管理体系程序文件》，覆盖标准的全部要素。体系文件中规定了总经理5项职能、管理者代表7项职能、计量职能部门13项计量管理职责。 | 管理层 技术开发部 生产部 销售及售后部 后勤保障部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了YZCRCL-CX02-202《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。抽查“水表模块静态电流的检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。并于2021年8月份开展了顾户满意度调查工作，共发出内外部顾户满意度调查表8份，收回8份，顾客满意度为98.17%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 管理层 技术开发部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了YZCRCL-CX03-2021《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理要求。查《测量管理手册》中规定了企业的4项质量目标，包括： “关键过程测量设备计量确认100%、培训计划完成率100%、顾客满意度≥95%、测量过程失控不超过24小时”。有具体指标，可测量，质量目标已分解到5个部门。 查《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》，质量目标分解情况：技术开发部2项、生产部5项、采购部1项、销售及售后部1项、后勤保障部2项。 查《2021年度测量管理体系目标完成情况统计表》，企业对2021年1月～9月份质量目标完成情况进行了统计，各部门均已完成目标值。 | 管理层 技术开发部 生产部 销售及售后部 后勤保障部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制了YZCRCL-CX04-2021《管理评审程序》文件，规定了一年不少于一次管评。 查《2021年度测量管理体系管理评审实施工作计划》。企业于2021年10月12日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由公司总经理李大伟主持，管理者代表李四宏汇报了体系运行情况。 管评输入包括《2021年测量管理体系运行情况报告》、《2021年度内部审核情况完成报告》、《2021年测量过程控制情况报告》等共8部分，覆盖了企业的5个部门。 查《2021年度测量体系管理评审报告》，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对测量设备管理、人员培训、测量过程的识别等方面存在的不完善等问题制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理层 技术开发部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查“测量人员清单”，企业识别了测量 管理体系相关人员15人。 企业通过 《测量管理手册》、《计量职责管理程序》、测量管理职能分配表等形式规定了总经理、管代、5个部门及各类人员 的职责。 查《2021年度测量管理体系培训计划》 于2021年7月15日～16日进行“测量管理手册、程序文件宣贯”、“GB/T19022-2003标准”培训。有培训实施计划书、培训签到表、学员考评表、人员培训考核登记表、培训后期效果鉴定记录等。企业人员配置、能力满足要求。符合要求。 | 管理层 后勤保障部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理手册》和《测量管理程序文件》已覆盖体系标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 产品执行的技术标准“CJT133-2012《IC卡冷水水表》”、JJG 162-2019《饮用冷水水表》等现行有效并有受控标识。符合要求。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了YZCR CLCX-10-2021《测 量设备管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求。查《测量设备台账》，共9台测量设备纳入了测量管理体系，由生产部负责测量设备管理工作。 查《测量设备台账》中，设备编号为C201523874的数字万用表的登记信息包括该设备的规格型号、设备编号、制造厂、周期间隔、检定校准日期、分类管理等，其校准日期为2021年9月22日，校准机构为“上海捷祥测控技术有限公司”，查证书上建议复校该测量设备周期间隔为12个月，校准证书信息和台账一致。符合要求。 | 生产部 采购部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了YZCRCL-CX12-2021《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查《合格供方台账》，入账的主要合格供方为：原材物料供方5家、测量设备供方7家、校准服务供方3家。 查测量设备的《供方资质及能力评价表》，已对测量设备“数字万用表、直流电源”的供应商“优利德科技有限公司”等7家供方的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为符合要求。 查原材物料的《供应商评价表》，已对原材料“电池”的供应商“广西睿奕新能源股份有限公司”等5家供应商的资质、供货能力、产品实物质量等进行了评价，符合企业要求。 查检定校准服务的《供方资质及能力评价表》，已对“电子秤”的校准机构“上海捷祥测控技术有限公司”等2家供方的服务质量等进行评价，结论为符合要求。 查生产部，未提供出对检定服务机构“江苏省计量科学研究院”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款 “6.4外部供方”的要求。 | 生产部 采购部 | 不符合02 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了YZCRCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。对体系内的测量设备均已进行了校准/验证。满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对关键测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“水表模块静态电流的检测过程”，验证方法正确，验证结果符合要求。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了YZCRCL-CX14-2021《计 量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业暂无需调整间隔、停用、维修的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了YZCRCL-CX09-2021《封 印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了YZCRCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。编制了《测量过程及控制一览表》，包含测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息等。按照关键、重要和一般测量过程进行分类管理。共识别了17个测量过程，其中2个关键测量过程，15个重要测量过程。 抽查《水表模块静态电流的检测过程控制规范》，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了YZCRCL-CX16-2021《测 量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。现场重点抽查了水表模块静态电流的检测过程不确定度评定报告等，不确定度评定方法正确见附1《测量不确定度评定报告》。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了YZCRCL-CX17-2021《溯 源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。测量设备按周期送检计划进行委外检定校准。 企业测量设备委外校准服务方3家： 1）“上海捷祥测控技术有限公司”，其机构 注册号为：CNAS L5766； 2）“江苏省计量科学研究院”，其计量检定机构授权证书号为：（国）法计（2017）01022； 3）“无锡精纬计量检验检测有限公司”，其机构注册号为：CNAS L9943。 企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程水表模块静态电流的检测过程监视记录及控制图，使用了统计技术和监控图，符合要求,见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查企业已按照《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》的要求，于2021年月9月29日单独实施了测量管理体系内审，对管理层及5个部门进行了全要素审核。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表等，内审结论为体系运行正常有效。符合要求。 查《测量管理体系内审不符合项报告》，内审发现了1个涉及标准条款为“6.3.1测量设备”的次要不符合项，责任部门生产部已制定了内审不符合项整改计划。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》表明，已与2021年10月8日完成不符合项整改，不符合项关闭。企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 技术开发部 生产部 销售及售后部 后勤保障部 采购部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了YZCRCL-CX18-2021《测 量管理体系审核和监视管理程序》，规定了监视方法。 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查“水表模块静态电流的检测过程监视记录及控制图”，已进行持续监控，符合要求。 | 技术开发部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了YZCRCL-CX19-2021《不 合格控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年9月29日进行内审并发现1个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 技术开发部 生产部 销售及售后部 后勤保障部 采购部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了YZCRCL-CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 技术开发部 生产部 销售及售后部 后勤保障部 采购部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查测量过程及控制一览表、产品检验报告等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 生产部 | 否 |