项目编号：1024-2021

审核员现场审核记录

企业名称：扬州昌润仪表有限公司

审核员：

审核日期：2021年10月16日上午～2021年10月17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了YZCR CLSC-2021《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问生产部的王婷、技术开发部的张丽丽、采购部李兴、销售及售后部的万朝阳等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 生产部 技术开发部 销售及售后部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了YZCRCL-CX06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部执行的标准CJ/T 133-2012《IC卡冷水水表》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了YZCRCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 企业暂无测量软件。 | 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了YZCRCL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。 查生产部编号为YZCR-BG-2021-401的“产品检验报告”， 产品名称：Nb水表，检验项目包括水表模块静态电流、连接管螺纹外径尺寸等6项，检验设备为数字万用表等5台件、检验依据为CJ/T133-2012等，检验日期2021年4月29日。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了YZCRCL-CX09-2021《封印和标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。 查生产部出厂编号为20916的水表检定装置（串联），检定日期2021年10月13日，已进行计量确认，未粘贴计量确认状态的标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。 | 生产部 | 不符合01 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了YZCRCL-CX10-2021 《测量设备管理程序》、YZCRCL-CX13-2021 《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备9台，纳入了测量管理体系实施管理，没有强检测量设备，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“上海捷祥测控技术有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称：压力表，型号规格 ：0～4.0MP/1.6级，校准日期：2021年9月24日,证书编号：JX-2021-F-091440S,符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了YZCRCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查2021年10月生产部的“温度/湿度记录表”，环境条件满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了YZCRCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、 《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了YZCRCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了YZCRCL-CX10-2021《测量设备管理程序》、YZCRCL-CX13-2021《计量确认管理程序》、YZCRCL-CX14-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了YZCRCL-CX13-2021 《计量确认管理程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了17个测量过程，其2个关键测量过程，15个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“水表模块静态电流”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了YZCRCL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 查水表模块静态电流检测过程不确定度评定，评定方法符合要求。 见附1《水表模块静态电流检测过程不确定度评定报告》。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委外送检3家机构为： 上海捷祥测控技术有限公司”，其机构注册号为：CNAS L5766；“江苏省计量科学研究院”，其计量检定机构授权证书号为：（国）法计（2017）01022；“无锡精纬计量检验检测有限公司”，其机构注册号为：CNAS L9943。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查规格型号为(0~150) mm 的游标卡尺，委托到“无锡精纬计量检验检测有限公司”进行校准，校准日期：2021年1月26日。已溯源到SI单位标准，详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了YZCRCL-CX02-2021 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业通过发出顾客满意度调查表来收集信息，来证明是否满足顾客的测量要求。并于2021年8月份开展了顾客满意度调查工作，共发出内部及外部顾客满意度调查表8份，共收回8份，顾客满意度调查结果为98.17%。达到企业的要求。 | 生产部 销售及售后部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了YZCRCL-CX18-2021 《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了YZCRCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2021年9月 29日内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了YZCRCL-CX20-2021《纠正和预防措施管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 生产部 技术开发部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电。2020年全年用水75吨，用电1250度。用水折合0.006吨标煤、用电折合0.153吨标煤，共计折合0.16吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |