**测量设备溯源抽查表**

编号：0118-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆中达机械设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产技术部 | 耐震压力表 | ZD002 | 0-60MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.8.10 | √ |
| 生产技术部 | 硬度计 | 1465498 | TH110 | ±12HLD | 里氏标准硬度块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 | √ |
| 生产技术部 | 焊接检验尺 | 24853528 | HJC-60 | ±0.01mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 | √ |
| 生产技术部 | 角度尺 | 985637 | 0-320° | ±2’ | 角度块2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 69188 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块4等  10-291.8mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 |  |
| 生产技术部 | 千分尺 | 895267 | (50-75)  mm | ±0.004mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 | √ |
| 生产技术部 | 塞规 | 92-207 | M27 | 25.3164-25.3304  实测25.324 | 三针1级  卧式测长仪  U=0.3μm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 | √ |
| 生产技术部 | 环规 | 92-206 | M27 | 24.8334 ～24.8514  实测24.8424 | 卧式测长仪U=0.3μm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.3 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司和黑龙江省建材与环境计量站等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年8月15日~8月15日  未标题-2审核员签字： 部门代表签字： 456.jpg | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。