## 1A
附录D
桥塞表面硬度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：桥塞产品表面硬度检测
被测参数： 测量范围：（225-255）HB 最大允许误差：10HB
测量仪器：HB-3000B布氏硬度计 测量范围：（8～650）HB 允许误差±2%HB
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：标准硬度样块 234HB
序号 | 核查 | 观察记录（HB） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.10.18 | 235 | 236 | 233 | 232 | 234 | 234 | 4
2 | 2020.11..4 | 232 | 232 | 232 | 233 | 235.5 | 232.9 | 3.5
3 | 2020.12.28 | 235 | 232 | 234 | 233 | 234 | 233.6 | 3
4 | 2021.1.14 | 233 | 234 | 232 | 233 | 232 | 232.8 | 2
5 | 2021.2.28 | 233 | 232 | 234 | 236 | 234 | 233.8 | 4
6 | 2021.3.14 | 232 | 235 | 232 | 235 | 232 | 233.2 | 3
7 | 2021.4.28 | 233 | 235 | 232 | 234 | 236 | 234 | 4
8 | 2021.5.14 | 233 | 234 | 232 | 232 | 232 | 232.6 | 2
9 | 2021.6.28 | 234 | 234 | 232 | 234 | 236 | 234 | 4
10 | 2021.7.14 | 234 | 234 | 232 | 233 | 233 | 233.2 | 2
11 | 2021.8.29 | 232 | 236 | 235 | 234 | 233 | 234 | 4
12 | 2021.9.15 | 234 | 233 | 235 | 232 | 232 | 233.2 | 3
| 233.41 |  |  |  |  | 3.15
查表得: |  | A2= | 0.58 | D4= | 2.115 |  |  | D3=0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 233.41 | HB
上控制线 | UCL= |  | 235.237 | HB
下控制线 | LCL= |  | 231.583 | HB
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 3.15 | HB
上控制线 | UCL= |  | 6.6623 | HB
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，桥塞产品表面硬度的测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 唐金宝