编号：0239-2020-2021

**测量设备溯源抽查**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 太重榆液长治液压有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 88775218 | (0-1.6)MPa | 0.25级 | 数字压力计标准装置0.005级 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2021.07.12 | √ |
| 质量管理部 | 光栅式指示表检定仪 | 2143 | DS-10AH | *U*=1.7umK=2 | 三等千分表检定仪检定装置 | 山西省计量科学研究院 | 2021.07.23 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 121599 | (0.5-100)mm | 4等 | 三等量块标准装置 | 山西省计量科学研究院 | 2021.07.23 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 894455 | (0-6)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2021.07.12 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | HC67541709231 | (0-1.0)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2021.07.12 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 20144302 | (0-40)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2021.07.12 | √ |
| 质量管理部 | 洛氏硬度计 | 0369 | HR-150A | 1.0级 | 金属洛氏硬度计检定装置U=0.3HR | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.09.23 | √ |
| 质量管理部 | 千分尺 | 032525 | （0-25）mm | ±0.004mm | 3等量块 | 山西省计量科学研究院 | 2021.07.7 | √ |
| 审核综合意見：企业已建立了指示量具检定装置，卡尺量具检定装置，精密压力表标准装置，测微量具检定装置等四套计量标准器，已通过山西省长治市质量技术监督局JJF1033的考核，公司测量设备除自检外全部委托均送至山西省长治市质量技术监督检验测试所，山西省计量科学研究院，东莞市帝恩检测有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |
| 审核日期： 2021 年10 月18日~ 10月19 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |