项目编号： 1044-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京清环宜境技术有限公司

审核员                  审核日期：2021年10月11日 14：00至12日17：00

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理蒲中奇，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门办公室进行传递。为保证职能机构的职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司目前管理还存在主要问题是企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱。公司的测量要求是：希望通过测量管理体系正常运行和体系文件的实施及质量目标的考核，来实现测量管理体系工作的良好运行和正常开展，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 公司总经理、办公室、质量部、研发部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是办公室。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的8项职责，管理者代表8项职能、办公室计量职能17项。 抽查问管理者代表王珍华、质量部经理杨新新、办公室主任杜晶晶各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中担负的计量管理职能和职责。 | 管理者代表、办公室、质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业在线监测系统时钟误差检测过程等关键测量及过程顾客的测量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视，满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，截止今日，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 办公室、质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业编制《质量目标分解及控制程序》。规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查2021年度5月—9月测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、办公室、质量部、研发部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。企业于2021年9月10日，开展了管理评审。会议由公司蒲中奇主持，由管理者代表王珍华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。今后公司测量管理体系重点工作为： 第一、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。 第二、加强公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习，照制定程序文件的规定，要把测量设备的采购、使用、维护等各个环节都管理到位,使测量设备的管理要更加严格和细化。 第三、要加强对公司的产品过程的进一步筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制，进一步加大对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的管理力度，定期进行检查，以保证这些测量设备的测量准确性。 本次会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表及管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评n价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》，测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《人力资源管理程序》，规定了各类人员能力要求。抽查企业制定的编号QHYJCL—JH-2102《2021年度测量管理体系培训计划》共4项，已完成2项。有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足标准要求。 企业识别了测量体系主要相关人员7人。有测量人员情况一览表。抽查人员王珍华：取得《全国环境监测人员培训合格证》，证书编号2021-JCJS16901001，发证机构：中国环境监测总站。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了企业测量管理体系 QHYJ-CLSC-2021《测量管理体系手册》、QHYJ-CLCX-(01-20)-2021《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查办公室、质量部体系管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等标准；企业产品主要执行标准为:CCAEPI-RG-Y-040-2017《微型环境质量控制系统》、CCAEPI-RG-Y-030-2016《粉尘噪声在线监测系统》、Q/QHYJ 《RX353型挥发性有机化合物光离子化在线监测》等标准。现行有效并受控。 | 办公室、质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理控制程序》。 # 研发部已识别1项测量软件《气体动态校准仪》，现已确认并登记建账，查测量软件测试和确认记录，符合标准要求。 | 研发部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 现场抽查编号：35220200237《大气微型监测系统出厂检验表》。记录内容有：检验执行标准、检验内容（外观检查、绝缘电阻、测量范围、重复性、稳定性、示值误差等）、技术要求、图纸等项目。检验结论：合格、检验人：刘伟、审核人：唐坤。检验日期：2021年7月23日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限3年。 | 质量部、研发部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业识别并规定了电子秒表等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》。 企业未建立计量标准，测量设备均外委送机构进行检定/校准。质量部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 抽查质量部 ，现场发现编号的L140209116气体标准物质(CO)，未识别登记建帐纳入测量设备进行管理。不符合 GB/T19022-2003标准第6.3.1测量设备条款。属于一般不符合项。 | 质量部、生产部 | 不符合01 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 企业建立和评价测量设备合格供方名录。质量部、市场部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。随机抽查测量设备生产厂家---上海星钻秒表有限公司和检定/校准机构---中国计量科学研究院等提供服务机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。 企业对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 质量部、市场部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，进行了检定/校准/验证和标识等计量确认工作。测量设备满足预期使用要求。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了65个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要量过程进行管理。其中，关键测量过程3个、重要测量过程62个。关键测量过程《在线监测系统时钟误差检测测量过程控制规范》。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了在线监测系统时钟误差检测测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《在线监测系统时钟误差检测测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建企业最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至中国计量科学研究院等机构检定/校准。 随机抽质量部编号2020081电子秒表、编号为19017026声校准器、编号为095003626兆欧表，3份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。 企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部、办公室 | 否 |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表办公室 | 否 |
| 19 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意度控制程序》。顾客的满意度测评，采用顾客来访形式。办公室、市场部收集整理量满意度测评统计表，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。 企业在2021年7月，内部顾客和外部顾客顾客满意度调查表共发放5份（项次50次），2021年上半年企业顾客满意度测评满意率98.5%。 | 办公室、市场部 | 否 |
| 20 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年8月17--18日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表王珍华参与审核。内审分1个组进行，对公司6个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，不符合项于8月22日完成整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表办公室 | 否 |
| 21 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《测量管理体系审核和监视管理程序》。企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。。 | 办公室、质量部 | 否 |
| 22 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改期关闭。 公司未发现不合格测量过程。 | 办公室、质量部 | 否 |
| 23 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 24 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了11台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查3件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室、质量部 | 否 |