附1:

范围档气缸距离尺寸测量过程测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：依据Z2018-29《检验作业指导书》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2环境条件：常温。

1.3检测设备：三坐标测量机，测量范围（X:1000;Y:1500;Z:800）mm，最大允许误差：0.0028mm， U=(0.3+0.7L/1000)μm k=2。

1.4被测对象：范围档气缸距离尺寸：（16.3±0.2）mm

1.5测量过程：用三坐标测量机校准标准球后，对工件直接进行测量，三坐标测量机检测数值即为被测值。

2、数学模型

y＝x                                 （2）

式中：y ——测量结果

x ——三坐标测量机的测量值

3、各输入量的标准不确定度评定

3.1测量重复性引起的相对标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在测量现场，在三坐标测量机的正常工作状态下，同一组人，用同一台三坐标测量机，在相临近的时间内，对样品进行连续测量10次，得到10个数据汇表如下：

表1——测量数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(mm） | 16.2500 | 16.2501 | 16.2499 | 16.2498 | 16.2502 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（mm） | 16.2497 | 16.2502 | 16.2498 | 16.2502 | 16.2497 |

各测量值的平均值 =16.2500 mm

单个测量值的实验标准差：=0.0002 mm

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=Sn=0.0002mm

3.2测量设备的测量不确定度的影响分量u(y）

由测量设备三坐标测量机校准证书获知，三坐标测量机最大允许误差为0.0028mm，服从均匀分布，k取3，则由测量设备本身引入的不确定分量为：

u（y）=0.00283=0.0016mm

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.0002 mm |
| u（y） | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.0016 mm |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u（x）2+u(y)2=0.0016mm

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×0.0016mm＝0.0032mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.0032 mm，k=2