编    号：0074-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年10月20日下午至2021年10月21日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查企业的检测设备管理台账，对测量设备进行了分类管理，无新增测量设备。 查出厂编号：308，型号规格：GS1000的直读光谱仪，校准日期：2021年9月28日；查出厂编号：D14059384；型号规格：OCS(0-5)t的电子吊钩秤，检定日期2021年6月9日，设备处于有效检定状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查质量部三坐标室2020年10月的记录编号：OEO-P-B005-Z002-2-010的《温、湿度记录表》表明，环境条件满足要求。 查质量部计量室使用的出厂编号03010的测微计，其检定证书编号20210908437，检定日期2021年9月29日，有效日期：2022年9月28日，处于有效检定状态。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“范围档气缸距离尺寸测量过程”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为18919451CA的三坐标测量机，已由十堰市计量检定测试所校准，其校准证书编号为20210908441；校准日期为2021年9月29日；并查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，新增测量过程1个为“范围档气缸距离尺寸测量过程”，对测量过程进行了管理。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程《范围档气缸距离尺寸测量过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《范围档气缸距离尺寸测量过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附录A《范围档气缸距离尺寸测量过程的不确定度评定》。符合要求。 查三坐标室使用的《三坐标点检卡》中设备名称、型号规格信息填写不完整。不符合认证审核准则条款 “7.2.4 a）测量过程的记录 ”的要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 不符合01 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查9份测量设备检定/校准证书，签章资质有效，符合要求。抽查十堰市计量检定测试所，其计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号,符合要求。 企业取得了6项计量标准考核证书，抽查“温度二次仪表检定装置”证书号[2019]郧量标企证字第001号，有效期至2023.8.5。符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电、天然气。 企业2020年9月到2021年9月用水82433吨，折合7.06吨标煤；用电14379401度，折合1767.23吨标煤；用天然气534326m3折合938.92吨标煤；共计2713.21吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产部 装备部 | 否 |