**测量设备溯源抽查表**

编号：0027-2017-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司油气运销部 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 塔库首站 | 测深钢卷尺 | 04 | 30m | 示值误差：+1.1mm | 标准钢卷尺MPE：±（0.03mm+3x10-5L）/零位检定器 U=0.01mm，k=2 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年06月30日 | √ |
| 塔库首站 | 固定式可燃气体检测报警器 | 350115250352 | 100%LEL | ±5% | CH4/Air标准物质/k=2 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年03月16日 | √ |
| 雅克拉末站 | 电子汽车衡 | 293508 | SCS－100 | Ⅲ级 | M1级砝码：10mg～200t | 新疆维吾尔自治区库车县质量与计量检测所 | 2021年8月12日 | √ |
| 库车末站 | 丁字尺 | 541 | 1200mm | U＝0.1mm（k＝2） | 三等金属线纹尺：（0～1000）mm | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年7月7日 | √ |
| 雅克拉末站 | 质量流量计 | G190000008803718 | OPTIMASS 2400C S150 | 0.5级 | 静态质量法水流量标准装置：（0.01～2200）t/h，U＝0.05%（k＝2） | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年8月30日 | √ |
| 输气首站 | 气体旋进旋涡流量计 | X19718 | PN40 DN150 | 1.0级 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置：（1～15000）m3/h，U＝0.25%（k＝2） | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年8月27日 | √ |
| 库车末站 | 丁字尺 | 077 | 1200mm | U＝0.1mm（k＝2） | 三等金属线纹尺：（0～1000）mm | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年7月7日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，对溯源管理和外部供方管理有明确规定，企业测量设备委托给新疆维吾尔自治区计量测试研究院、新疆维吾尔自治区库车县质量与计量检测所等具备资质的机构进行检定/校准。抽查企业7台测量设备的溯源情况，符合溯源要求。 | | | | | | | | |
| 微信图片_20211016124632审核日期：2021年11月2日～ 11月3日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。