项目编号：0027-2017-2021

审核员远程监督审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司油气运销部

审核员：  吴  辉                            审核日期： 2021年11月2日-11月3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查库车原油末站测深钢卷尺，出厂编号04，规格为30m，2021年经新疆维吾尔自治区计量测试研究院检定合格，检定证书编号21069753，李红艳确认，外观完好，使用频率较低，用于备用状态。 查库车原油末站化验分析间，现场原油密度分析用水银温度计，量程0～100℃，分度值0.1℃，编号：8，由新疆中测测试有限责任公司检定合格，检定证书编号20202110013，田冠军确认，外观完好，使用频率高，满足计量要求。 抽查输气首站测量过程（30万方来气检测）编号为x19721型号为CX-150的智能旋进漩涡流量计,生产厂家为浙江金龙自控设备有限公司，于2021年8月25日经新疆维吾尔自治区计量院检定合格，符合1.0级，台账信息和证书一致。 抽查输气首站测量过程（50万方来气检测）编号为033488型号为CX-250的气体旋进漩涡流量计,生产厂家为宁波创盛仪表有限公司，于2021年8月25日经新疆维吾尔自治区计量院检定，结论合格，符合1.5级。检定合格现场标识、台账信息和证书一致。 查输气首站6号压缩机北侧固定式可燃气体报警器，生产厂家为上海翼捷工业安全设备有限公司，出厂编号：19041142186 由库车县质量与计量检测所2021年3月16日检定合格，检定证书编号：CK21220194，台账信息与设备信息一致。 查输气首站配备的便携式硫化氢气体报警器，型号为PGM-1860，量程：0～100ppm，准确度：0.2，生产厂家华瑞科学仪器，出厂编号为G024308987,检定单位库车市质量与计量检测所2021年3月18日，检定证书编号为CK21210444，检定结论合格，一级报警值设定为6ppm，二级报警值设置为12ppm，符合要求。 抽查测量设备的环境条件满足测量要求。 | 库车末站 输气首站 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查外部供方评价表，企业所选的外部供方新疆维吾尔自治区计量测试研究院、新疆中测测试有限责任公司等均有资质，满足检定校准要求。 | 库车末站 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查库车末站现场工作人员配备的便携式复合气体报警器，型号为MP400，生产厂家为冷亚克（上海）有限公司，出厂编号为M00402000184,检定单位库车市质量与计量检测所，检定证书编号为BS21230046，检定结论合格，计量确认合格，验证方法正确。 | 库车末站 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查库车末站流量测量过程，四台刮板流量计，生产厂家为美国史密斯仪表有限公司，型号为LH8-S3于2021年6月9日经中国石化原油计量站检定，结论为合格，准确度为0.2级。测量过程经过现场工作人员确认，确认人李红艳，现场计量确认标识清楚。监视方法为标准体积管，体积管型号BI-DI，生产厂家为美国史密斯仪表有限公司，监视间隔3个月，流量计系数变化后，采用季度系数补差进行计量结算。 | 库车末站 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查库车末站存档库车末站计量间编号为XB/YX-MM302-2019-R04-011原油动态计量测量不确定度评定报告，评定方法正确，评定结论为扩展不确定度为0.17，符合现场工艺要求。 | 库车末站 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查油气运销部《顾客满意度调差表》，用户巴州弘盛燃气项目投资有限公司对企业的满意度评价为良好。 | 油气销售室 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：企业消耗能源主要有：天然气、水和电 ，上年度共消耗2.31万吨标准煤,是重点用能单位。 | 储运计量研究所 生产运行室 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 17台（件），实配 17台（件）；进出主要次级用能单位应配187台（件），实配187 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配56台（件），实配 56台（件）；配备率满足要求。 | 储运计量研究所 生产运行室 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查进出用能单位配备的测量设备15台件，准确度等级满足要求。进出主要次级用能单位配备的测量设备25台件，准确度等级满足要求。进出主要用能设备配备的测量设备10台件，准确度等级满足要求。 | 储运计量研究所 生产运行室 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查进出用能单位配备的编号为033488等测量设备2021年8月25日经新疆计量测试研究院检定，精度1.5级；查进出次级用能单位编号为15087021等测量设备于2021年8月9日检定，精度1.5级，查主要能设备编号为202012527等设备于2021年6月21日检定，精度1.0级，满足计量要求。 | 储运计量研究所 生产运行室 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，生产运行室每天平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 储运计量研究所 生产运行室 | 否 |