项目编号：0027-2017-2021

审核员远程监督审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司油气运销部

审核员：  叶明                               审核日期： 2021年11月2日－3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查出厂编号033488的气体旋进旋涡流量计检定日期2021年8月25日，检定合格；查编号为293508的电子汽车衡2021年8月12日检定合格；查出厂编号为G190000008803718的质量流量计2021年8月30日检定合格；出厂编号为03的测深钢卷尺2021年6月30日检定合格；出厂编号为11#的5000立方米立式计量罐2021年10月9日检定合格。 抽查的计量器具的现场标识、台账信息和证书一致。雅克拉末站记录的环境条件均满足测量要求。 | 安全环保室 物资设备室 雅克拉末站 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查可燃气体检测过程，对可燃气浓度要求已识别，抽查凝析油体积量的测量过程，罐容、量油尺、温度要求均已识别，查重油装车台运行过程，过程中温度、压力、质量计量要求均已识别。 查出厂编号为B828028006的固定式可燃气体探测器确认情况：检定结果符合法制规定要求。杨晓艳确认通过。 抽查测量过程中的测量设备均已检定，验证结果满足计量要求。 查雅克拉末站的关键测量过程，汽车衡销售测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 安全环保室 物资设备室 雅克拉末站 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查天然气量的测量过程控制：采用0.5级的质量流量计控制流量，精度0.5级，计量要求控制在3%，采用1.0级的双金属温度计控制温度误差1℃。测量过程环境条件、操作人员等均在控制要求中。 查雅克拉末站关键测量过程之汽车衡销售测量过程，企业编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。详见附件 | 雅克拉末站 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查雅克拉末站汽车衡销售测量过程不确定度的评定，评定方法正确，详见附件。 | 雅克拉末站 | 否 |