测量设备计量确认过程记录

确认部门：质量检测中心                                                                                                       01

| 测量设备名称 | 型号规格 |  | 测量范围 | 准确度等级 |  |  |  | 制造厂 | 测量设备编号 |  | 检定/校准日期 | 证书编号 | 检定/校准 依据 | 确认 间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | AR2140 |  | （0~210）g | ①级 |  |  |  | 奥豪斯 | 1228490848 |  | 检定日期2021-07-07 | ZL2102100827 | JJG1036-2008《电子天平》 | 1年 |
| 滴定管 | 50mL |  | (0-50) mL | A级 |  |  |  | 天玻 | 1 |  | 检定日期2020-03-17 | LL2003900283 | JJG196-2006《常用玻璃量器》 | 3年 |
| 测量设备计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期使用的计量要求 |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 测量不确定度 |  |  |  | 分辩率 |  |  | 使用部门 |  |  | 测量范围 | 允许误差 |  |
| （0~210）g |  | / |  |  |  | 0.1mg |  |  | 质量检测中心 |  |  | （0.1~20）g | ①级 ±0.1mg |  |
| (0-50) mL |  | / |  |  |  | 0.01mL |  |  | 质量检测中心 |  |  | (10-40) mL | A级 ±0.050mL |  |
| 确认过程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 人员 分析人员朱媛媛、廖小燕了解测量过程基本原理及使用方法，取得上岗证。 - 环境 滴定室、天平室温度在（18～22）℃，相对湿度控制在（35～65）%RH。 - 设备 按照GB/T 8152.1-2006 《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》要求电子天平允许测量误差为①级 ±0.1mg，部门现使用的电子天平奥豪斯AR2140测量范围(0~220)g，测量设备的准确度等级为①级 ±0.1mg，满足测量过程的计量要求。 4. 依据GB/T8152.1-2006《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》，以铅精矿管理样（铅精矿标准物质GBW07167/GS0-6）为试样，测定铅精矿中铅含量，开展了测量结果的比对，比对结果在误差范围内，测量过程有效，通过验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认结果（在相应框内打“√”） |  |  |  |  | 验 证 方 法 |  | 根据实际可选用下列方法之一： 1、准确度比较法 √ 2、Mcp值判定法 3、不确定度判定法 4、法律法规/标准负荷性判定法 |  |  | 确认人： 杨利锋 日期：2021年8月27日 |  |  |  |  |