项目编号：0125-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西金德铅业股份有限公司

审核员：                      审核日期： 2021年10月13日 下午至2021年10月15日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来体系运行良好，未发生大的质量事故、未接到顾客投诉。 2021年1月管理者代表“刘胜宏”更改为“高日清”。 | 质量检测中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 质量检测中心负责公司质量目标管控和数据统计， 1.A类测量设备月检（校准）率：100%； 2.B类测量设备月检（校准）率：90%以上； 3.内部顾客满意度：90分以上； 4.重要测量过程控制率：100%。 质量检测中心未能提供质量目标的统计分析数据。 建议：企业得出质量目标完成情况的同时保留统计数据。 | 质量检测中心 技术管理部 生产运行部 动力维修车间 精炼车间 制氧车间 熔炼三车间 | 否 建议项 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月8日开展了一体化管理体系（含质量、环境、职业健康、能源和测量）管理评审，会议由公司董事长肖小军主持，管理者代表高日清汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，公司测量体系目前存在的1个方面的问题涉及：各单位制度混乱，出台新的制度，旧的未及时收回，造成多个版本在车间。管理评审的输出仅罗列了问题。 建议：管理评审的输出应该包含对存在问题的改进措施以及完成时间节点。 | 质量检测中心 | 否 建议项 |
|  | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 制定了《金德铅业2021年员工教育培训工作计划表》，培训计划共30项，《计量法律法规培训》，培训人数：5人，培训对象：司磅员，培训课时16课时。培训时间：下半年；目前还未开展，抽查《测量管理体系培训》，培训时间由计划中的4月份改为9月份，已于2021.9.6日完成培训，有签到表、培训记录、培训课件、培训课程评价表等，培训记录完整； 未对转岗人员王菁、周福香进行上岗前培训。 建议：企业应对检测岗位转岗人员开展上岗前培训。 | 企业管理发展部 | 否 建议项 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业计量检定/校准供应商包括：江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、上饶市特种设备监督检查中心、德兴市市场监督检验检测中心等4家机构，企业对4家供应商评价结果均为通过评审。评价过于简单。建议：企业可分项从资质与能力、证书质量、服务质量和收费价等方面逐一评价 | 质量检测中心 生产运行部 | 否 建议项 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.1.计量确认 7.3.2溯源性 | 查质量检测中心建立测量设备台账，包含31台测量设备，其中温湿度计有效期显示为5年，温湿度计有效期应符合JJG205-2018的要求，为1年，证书显示温湿度有效期2021.10.24，仍在有效期内。 建议：企业温湿度计溯源周期应符合国家相关标准要求。 电子天平（1228490848）溯源至江西省计量测试研究院，滴定管（1）溯源至江西省计量测试研究院，均在有效期内。环保监测室内一台型号LIDA电导率仪无计量确认标识。查荧光分析室和环保监测室均配置环境条件监视的温湿度计，符合要求。检测人员持公司内部颁发的上岗证。 建议：做完计量确认后，企业应及时更换计量确认标识。 生产运行部建立能源计量器具总台账，查电子地秤（002657-6EU）溯源至江西省上饶市计量所，气体超声波流量计（2010-M402174）江西省计量测试研究院，符合要求。 查动力维修车间建立测量设备管理台账，共计包括15台计量器具，抽查压力表（HC70561035799）溯源至德兴市市场监督检验检测中心，在有效期内，符合要求；安全阀（A48Y-64G01），溯源至上饶市特种设备监督检查中心在有效期内，符合要求；查余热发电现场1支热。电偶无计量确认标识，台账中也无该热电偶台账信息。 建议：企业建立的计量器具台账应包含所有计量器具信息，包括C类器具。 精炼车间建立测量设备台账，包含计量器具30件，其中A类20件，B类测量设备10件，查反射炉主收尘储气罐上1块0～1.6MPa压力表（HY7062109796）,企业不能提供该表的有效溯源证明文件。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.3.2的要求。 生产运行部建立计量器具台账，但台账中包含许多耗能设备和其他工具，较为杂乱。 建议：建立的计量器具台账应仅包含计量器具信息，其他设备和工具建议另外建账。 查电子地秤（002657-6EU）溯源至江西省上饶市计量所，在有效期内，符合要求；气体超声波流量计（2010-M402174）溯源至江西省计量测试研究，在有效期内，符合要求。查生产现场一皮带秤通过25kg砝码自行比对。 建议：皮带秤应安排检定/校准。 查技术管理部测量设备台账共有10件，其中A类7件，B类3件；抽查出厂编号为242019120194的电子天平，2021年5月24日检定合格；出厂编号为2021128001的电子地秤，2021年5月31日检定合格。 查制氧车间测量设备台账共有76件，其中A类1件；抽查出厂编号为HC71520318071的压力表，2021年5月12日检定合格。查现场时发现热电偶未纳入台账中进行管理，账物不符。2号氮气压缩机上的膜盒压力表，型号规格（0-60）KPa，2.5级，未进行计量确认。 建议：企业应规范台账管理力度，完善台账信息，及时进行计量确认工作。 查熔炼三车间测量设备台账共有13件，其中A类9件，B类设备2件，C类设备2件；台账中的部分测量设备缺少检定/校准日期、有效期、确认间隔等信息。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中6.3.1条款的要求。 抽查编号为37006097的电子天平，合格标识上的检定日期：2020-5-25，未更换标识。 建议：企业加强量器具标识管理 | 质量检测中心 技术管理部 生产运行部 动力维修车间 精炼车间 制氧车间 熔炼三车间 | 不符合项01 不符合项02 建议项 |
| 5 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 6.2.3记录 | 查质量检测中心铅精矿分析原始记录单（2021.9.29），缺少唯一性编号，天平检测温度记录为27℃，而检测标准文件中规定的天平使用环境条件为20±2℃；数据记录错误划改处无修改人员签字；复核人员签字处空白。 建议：企业加强测量原始记录的规范性管理。 查铅精矿中铅含量分析过程中测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 | 质量检测中心 技术管理部 生产运行部 动力维修车间 精炼车间 制氧车间 熔炼三车间 | 否 建议项 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，质量检测中心识别6个关键测量过程，技术管理部共识别了进出物料、电铅过磅等7个测量过程。抽查企业铅精矿中铅含量分析过程，编制测量过程控制规范，并进行了有效性确认。（见测量过程控制检查表） 测量过程控制中对测量不确定度的符号表示不规范，不确定度及其分量的符号应为斜体。 建议：企业加强对测量人员测量不确定度方面的培训。 | 质量检测中心 技术管理部 | 否 建议项 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查企业铅精矿中铅含量分析过程，开展了该测量过程的测量不确定度评定。 | 质量检测中心 技术管理部 生产运行部 精炼车间 制氧车间 熔炼三车间 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月13日-9月15日组织了公司2021年一体化管理体系（包括质量、环境、职业健康、能源和测量）内审，形成“2021年一体化管理体系内审报告”，测量体系内审共发现4项不符合，不符合项已于9月30日整改归零，并编制“2021年内审改进事项清单”，包含纠正措施和整改归零证据材料等。 | 质量检测中心 技术管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立测量设备台账，监视计量器具状态；对体系主要通过每年一次的内审开展对体系运行情况监视；测量过程通过统计控制图开展监视。 | 质量检测中心 技术管理部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核开出1个不符合项，已完成整改；2021年内审开出4个不符合项，均已完成整改。 | 质量检测中心 技术管理部 生产运行部 精炼车间 制氧车间 熔炼三车间 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查2021年企业一体化内审共开出22个不符合项，其中测量管理体系不符合4项，企业编制2021年内审改进事项清单，汇总了不符合项的改进情况，整改证据材料图文并茂，能够证明已不符合项的整改完成。 | 质量检测中心 生产运行部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准，均按需送上级计量机构溯源。所抽查原始记录涉及金属含量测定、金属质量称量、能源计量等，均使用法定计量单位，符合要求。 |  | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要能源品种包括：煤炭、天然气、水和电，年耗4.9990万吨标准煤。是重点用能单位。 |  | 否 |
|  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源管理职能单位是生产运行部，建立能源计量器具台账，进出用能单位应配 11台（件），实配 11台（件）；进出主要次级用能单位应配 47台（件），实配 47 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 21台（件），实配 21台（件），配备率满足要求； |  | 否 |
| 15 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的编号为002657-6EU的电子地秤2021年5月31日经江西省上饶市计量所检定，准确度Ⅲ级,查进出次级用能单位编号为2010-M402174的气体超声波流量计，于2021年5月13日检定，准确度1.5级，查重点耗能设备编号为HC70561035799的压力表，2021年7月6日检定，准确度1.6级，满足要求。 |  | 否 |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业建立了能源计量管理制度，生产运行部负责全厂能源管理，企业建立能源管理体系，编制了能源网络图，企业能源数据每月由生产运行部现场抄录，生产运行部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。 |  | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质量检测中心 | 否 |