附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 | LYDL/CLGF-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术质量部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为14021991,测量范围（0～200）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm，不 确定度U=0.02mm,k=2 测量方法：按照GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》，对游标卡尺调零后直接测量壁厚并读出显示数据，记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 查出厂编号为14021991的游标卡尺的校准证书，校准日期：2021年9月26日，校准机构：广东中准检测有限公司，符合要求。 1）2021年8月6日，用出厂编号为14021991的游标卡尺测量PE管材壁厚，取5次测量的平均值为Y1=3.14mm； 2）2021年9月29日，用出厂编号为14021991的游标卡尺测量PE管材壁厚，取5次测量的平均值为 Y2=3.13mm; 测量过程的扩展不确定度U=0.046mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.15 En=0.15＜1，此测量过程有效。 确认人员：陈志远 日期：2021年9月29日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |