**附3：**

**高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202001 | 测量过程名称 | 铜线导体电阻率测量过程 | 测量过程规范编号 | SMCL-GF-202001 |
| 所在部门 | 品管部 | 测量项目 | 铜线导体电阻率≤0.17010Ω | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：直流电阻测量仪，测量范围（0-20）Ω，*U*rel=0.1%（*k*=2）。测量方法：SMCL-GF-202001《铜线导体电阻率测量过程控制规范》环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。其他影响量：  |
| 有效性确认记录:1、查看直流电阻测量仪，其计量编号：010846，校准日期：2021年9月6日。符合要求。2、检测过程有效性进行确认：1)、2021年9月16日用编号010846的直流电阻测量仪对实物进行5次检测，平均值为$\overline{y\_{1}}$=0.16997Ω2)、2021年10月11日用编号010846的直流电阻测量仪对实物进行5次检测，平均值为$\overline{y\_{2}}$=0.17006Ω测量结果的扩展不确定度*U*=0.0002Ω *k*=2，En=0.21<1 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.21<1，此测量过程有效。确认人员： 石琪鑫 日期：2021年10月11日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |