项目编号：0194-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：宁波世茂铜业股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年10月15日上午至2021年10月16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业的《测量设备台账》，对测量设备进行了分类管理。本年度新增测量设备1台。 查规格型号为44B的电解分析仪，校准日期为2021年09月06日，校准证书编号:RD037210906001，校准机构:“宁波市计量测试研究院”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。 查规格型号为BS9511的环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪，校准日期:2021年04月19日，校准证书编号：2021H21-10-3192771001，校准机构:“上海市计量测试技术研究院”，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 企业编写了SMC-CL-CX-13-2020《测量环境和数据修正控制程序》，规定了测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件。查检测中心光谱室2021年10月的“温度/湿度记录表”,记录的环境条件满足求。 | 品管部 生产车间 安环能源部 设备动力部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《关键测量过程一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、SMC-CL-CX-09-2020《测量设备标识控制程序》。 抽查“直流电阻测量仪”的校准证书（证书编号：RD037210906003,校准日期：2021.9.06）在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业共识别了20个测量过程，其中9个关键测量过程，11个重要测量过程。 抽查关键控制测量过程《铜线导体电阻率测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编写了SMC-CL-CX-14-2020《测量不确定度评定控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《铜线导体电阻率测量过程不确定度评定》，方法符合要求。见附件《不确定度评定报告》。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到3家机构：“上海市计量测试技术研究院”，机构注册号：CNAS L0134；“宁波市计量测试研究院”，计量检定机构计量授权证书号：（浙）法计（2018）33002号；“余姚市质量检验检测中心”， 计量检定机构计量授权证书号：（浙）法计（2018）33052号；详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查型号规格为BSA124S的电子天平的检定证书，证书编号：ZL186210906003,校准日期：2021年09月06日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。 查品管部的直读光谱仪（编号：1980）未提供出该有效的校准证书，溯源方式不符合要求。不符合认证审核准则条款号：“7.3.2溯源性”的要求。 | 品管部 设备动力部 安环能源部 | 不符合02 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“铜线导体电阻率测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“铜线导体电阻率测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 品管部 技术部 生产车间 安环能源部 设备动力部 仓储部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有36台强制检定设备，均已按计划送检。 抽查编号KC9448-11的压力表(0-1.6)MPa，证书在有效期内。计量单位使用情况符合要求。 | 品管部 生产车间 | 否 |