编     号：0198-2019

现场审核记录

企业名称： 东海县奥博石英制品有限公司

审核员： 汪宁艺         审核日期： 2019年12月在12日 下午至2019年12月14日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 公司编制了AB/CX(1-20)-2019《测量管理体系程序文件》和AB/CLSC-2019《测量管理手册》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。询问生产部厂长刘顺宇、销售部经理崔大本岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。 | 生产部（生产车间） 销售部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否满足顾客的测量要求？企业如何收集顾客要求？ | 5.2.顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 公司识别出15个测量过程，其中“石英管厚度检验测量过程”列为关键测量过程。对每个测量过程配备的测量设备经过检定/校准，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 公司建立AB/CX02-2019《顾客满意度收集分析控制程序》，经公司10月21日调查，内部顾客满意度为96%，外部顾客2018年10月至2019年10月满意度为95%，均达到目标。 | 生产部（生产车间） 销售部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标？是否分解到各部门？是否有具体指标？是否可测量？ | 5.3质量目标 | 公司编制了AB/CX03-2019《计量目标管理控制程序》，查生产部（生产车间）、销售部、采购部都有目标分解。有具体测量指标，查看2019年三季度的计量目标质量统计，均完成计划目标。 | 生产部（生产车间） 销售部 采购部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司编制了AB/CX07-2019《测量软件管理控制程序》。共有数控车床5台，建立了《测量软件登记清单》，对软件进行了确认登记管理。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等？ | 6.2.3记录 | 公司编制了AB/CX08-2019《质量记录控制程序》，规定了记录的贮存和保护要求，保存期限为三年。 抽查：1、“退火过程记录（4号炉）”编号：Q.R7.1-11产品名称加料器，日期：2019年12月11日，操作者：陆有祥。2、“东海奥博石英检验记录”，有内、外径厚度、长度、重量等项目，记录表无编号，没有注明计量单位。 检查生产部“东海奥博石英检验记录”中（外径、内径、厚度、长度、重量）没有注明计量单位，记录表没有编号，信息量不全。不符合GB/T19022:2003标准6.2.3条款的要求。 | 生产部（生产车间） 销售部 采购部 | 01 |
| 6 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 公司编制了AB/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》。现场检查测量设备，计量确认状态正确，没有超期未检定校准设备，标识粘贴符合要求。 生产部抽查：应力仪，器具编号：10106，校准日期：2019年08月28日。由深圳华品计量检测技术有限公司校准，证书编号：HP19090680001。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3物资资源 | 公司编制了AB/CX10-2019《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有34台件测量设备，其中强检测量设备20台，实行A、B、C分类管理。每年度由生产部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。 测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。 公司编制了AB/CX11-2019《测量设备环境控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，现场环境条件满足要求。 检查生产部新购“应力仪”型号规格：PSV-201,出厂编号：10106，没有登记到公司测量设备台帐上进行受控管理，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款的要求。 | 生产部（生产车间） | 02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司编制了AB/CX12-2019《外部供方管理控制程序》文件，公司对外部供方建立了《2019年度外部服务合格供方名录》。外部合格供方共3家企业，查：《外部服务和外部供方评估记录》中对测量设备进行检定/校准单位连云港市计量检定测试中心，计量授权证书号：（苏）法计（2019）1007号。 | 销售部 采购部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 公司编制了AB/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。公司对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识，目前，测量过程中使用的计量器具都能满足产品生产、质检要求。 抽查《石英管厚度测量控制过程》控制规范和《计量要求导出和验证记录》，现场核实设备测量设备检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识,测量设备满足预期使用要求。 查生产部：《测量设备计量确认一览表》，信息记录内容包括：被测参数名称、技术要求、测量设备的计量特性、验证结果等内容，信息记录正确。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 10 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司编制了AB/CX14-2019《量值溯源管理控制程序》测量设备委外送检到连云港市计量检定测试中心、东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心和深圳华品计量检测技术有限公司。 查：1、电子台秤，出厂编号：818990，检定证书编号：H1910001号，检定日期：2019年10月09日。 2、游标卡尺，出厂编号：H220742，检定证书编号：C1906004号，检定日期：2019年10月09日， 2份测量设备检定证书由东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心检定，填写规范，符合要求。量值均可溯源至SI国际单位制。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查：AB/CX19-2019《不合格控制管理程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证公司经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 公司2019年11月20日开展内审，未发现不合格测量过程，内审检查发现1个不符合项。有关责任部门生产部，制定了预防纠正措施，在规定时间内完成整改，不符合项已关闭。 | 生产部（生产车间） 销售部 采购部 | 否 |
| 12 | 法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制管理 | 公司共有34台件测量设备列入计量管理，其中20台件测量设备列入强制检定。能按照对强制检定器具的要求按期送法定计量技术机构检定。 查检定、校准记录，公司能正确使用计量单位，符合要求。 | 生产部（生产车间） 销售部 采购部 | 否 |