编    号：0129-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京清环智慧水务科技有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年10月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年09月15日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 2021年10月11日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管理者代表了李磊及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 硬件研发部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 硬件研发部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，因企业规模较小未分解，硬件研发部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 硬件研发部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的7个重要及关键的测量过程中，抽查了关键测量过程：液位计测量误差测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见液位计测量误差测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《液位计测量误差测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《液位计测量误差测量过程监视统计记录表》及《液位计测量误差测量过程质控图》。 | 硬件研发部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项的整改情况： 1.查硬件研发部生产组现场在用的测量设备，数显卡尺，0-150mm/0.01mm，编号Q-JL-007，张贴的校准机构的“合格证”，未按标准要求张贴“计量确认合格证”标识，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款要求。 企业采取了纠正措施：现场查看了编号Q-JL-007，0-150mm/0.01mm数显卡尺张贴的“计量确认合格证”，确认日期：2021.10.28,有效期至2021.10.27，满足要求。 2、 查硬件研发部质检组的规格，1000mmꓫ1200mm大理石水平台，精度等级：国标00级（0.005mm/m）,未列入测量设备台账管理，且未检定校准,不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。 企业采取了纠正措施：提供了规格，1000mmꓫ1200mm的大理石水平台，精度等级：国标00级（0.005mm/m）的校准证书（电子版，纸质版未收到），校准日期2021年10月28日，有效期至2022年10月27日，并列入了《测量设备台帐》管理，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效,同意关闭。 | 硬件研发部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 硬件研发部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强制检定器具。抽查硬件研发部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 | 硬件研发部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、政府采购投标及多次用于投标加分等，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 硬件研发部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构无变更。 | 硬件研发部 | 否 |