**测量设备溯源抽查表**

编号：0090-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量管理部 | 培养箱 | 04-R-0059 | MJ-150-1 | *U*=0.6℃  *k*=2 | 温湿度试验设备自动检定系统  MPE:±0.15℃ | 常州市计量测试技术研究所 | 2020.11.5 | √ |
| 制造部 | 电子秤 | 17-L-0295 | K-line | 3级 | 砝码  F1等级、F2等级 | 苏州市计量测试院 | 2021.3.6 | √ |
| 制造部 | 电子天平 | 17-L-0313 | XSE104 | 1级 | 砝码  E2等级 | 苏州市计量测试院 | 2021.3.6 | √ |
| 制造部 | 硬度仪 | 17-L-0287 | YD-20KZ | 1级 | 标准测力检具砝码±0.01%  砝码 F2等级 | 苏州市计量测试院 | 2021.3.5 | √ |
| 制造部 | 电子天平 | 17-L-0499 | XS104 | 1级 | 砝码  E2等级 | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 2020.12.16 | √ |
| 质量管理部 | 低速离心机 | 04-L-0356 | TDL-4 | *U*=25r/min  *k*= 2 | 转速表  0.05级 | 苏州市计量测试院 | 2021.6.23 | √ |
| 质量管理部 | 恒温恒湿箱 | 04-R-0280 | KBF720 | 温度：*U*=0.3℃  *k* = 2  湿度：*U*=1.7%RH  *k*=2 | 温湿度试验设备自动检定系统  ±0.15℃ | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.8.5 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《测量设备使用、维护和环境管理程序》（ZL-SOP-CA-G-011）、《测量设备计量确认管理控制程序》（ZL-SOP-CA-G-004）、《测量设备量值溯源管理程序》（ZL-SOP-CA-G-012），公司未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备委托常州检验检测标准认证研究院、苏州市计量测试院、通标标准技术服务（上海）有限公司检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 吴萍.jpg余慧签名审核日期： 2021年 10 月 16 日~10 月 16 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。