编号：1060-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 大庆鑫晟源环保设备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 车间 | 压力表 | 1269086 | (0-60)MPa | 1.6 | 数字压力校验仪0.05级 *Urel*=0.027%,*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 3826 | (0-500)㎜ | *U*=0.02㎜，*k*=2 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 车间 | 内径百分表 | 03000058 | (50-75)㎜ | *U*=4.0μm，*k*=2 | 标准环规*U*=(0.7-6L)μm，*k*=2光栅式指示表检定仪*U*=1.1μm/0.7μm/0.3μm，*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 01 | (0-10000)㎜ | *U*=0.3㎜，*k*=2 | 标准钢卷尺*U*=5μm+5\*10-6L,*k=2* | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 车间 | 万能角度尺 | 41081857 | (0-320)° | *U*=1′，*k*=2 | 角度块*U*=3″，*k*=2 1级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 车间 | 绝缘电阻表 | 316040744 | ZC-7 | DCV:*Urel*=1.3%,*k*=2R:*U*rel=2.5%，*k*=2 | 兆欧表标准器*U*rel=0.06%，*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.8.9 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年 10月16日~ 10月17日上午审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字： 9cc920169018e5e8cabe07584d484ec |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。