编号：0082-2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 检定过程中声路长的测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (500-1200)mm ±1mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 技术规程/岗位操作法 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：Ｔ=1mm △允≤1/3Ｔ=1×1/3=0.33mm - 测量范围：(200-1500) mm 3、测量设备校准不确定度推导： =0.33×1/3=0.11mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 内径千分尺 | （100-2000）mm |  | 20µm |  | 第50084352号 | 2021.7.20 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(100-2000)mm，满足计量要求的测量范围(200-1500)mm的要求。 测量设备最大允许误差20µm，满足于测量过程最大允许误差0.33mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年 8月 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求测量设备经过检定/校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年10月 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |