附3

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 2021-01 | 测量过程名称 | 接箍外径尺寸检验过程 | 测量过程规范 编号 | JS/GF-01-202101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 质管部 | 测量项目 | 直径 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用游标卡尺测量样件,读取卡尺上的指示刻度值。 测量设备：游标卡尺，测量范围（0-150）mm，最大允许误差：±0.03mm， U=0.02mm（k=2） 测量方法：JS/GF-01-202101《接箍外径尺寸检验过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看游标卡尺，校准日期：2021年4月25日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： 1、2021年9月24日用游标卡尺对样件进行5次检测，平均值为y1=41.236mm， 2、2021年10月10日用游标卡尺对样件进行5次检测，平均值为y2=41.264mm， 测量过程扩展不确定度为:U=0.048mm k=2 En= ¦y1−y2¦U12+U2=¦y1−y2¦2U=0.41 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.41<1，此测量过程有效。。 确认人员：杨静 日期：2021年 10 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |