项目编号：0239-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：晋城山水合聚水泥有限公司

审核员：                                          审核日期：2021年10月20-21上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年外部顾客满意度95.%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由质量控制室组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。2021年未新增计量要求。 通过测量管理体系的认证晋城山水合聚水泥有限公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查综合办公室编号SSSN2021-07号。计量目标与完成情况统计表， 2021 年度质量目标统计完成情况，质量目标1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 95%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 95%；4、重要计量检测点计量器具 配备 97%、5、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥96%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过12小时、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，经统计，目标全部完成。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年09月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理赵守玉主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代孙帅总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，综合部对主要外部供方进行了评价，查看了2021年03月17日对山西省计量科学研究院、晋城市质量技术监督检验测试所，泽州综合检验检测中心，的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 查质量控制室，在对合格供方评价检查时，发现未对建筑材料工业水泥检验专用仪器设备质量监督检验测试中心的资质能力进行有效评价，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款的要求。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 01 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的检定状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 现场检查编号35型号为TYE-300型的压力试验机，检定日期2021年04月13日，状态标识完好。 编号167型号DKZ-5000的电动抗折试验机，检定日期2021年04月13日，状态标识完好。 - 编号2544928型号为TCS-1250的电子称，检定日期2021年04月13日，状态标识完好。 - 该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的检定状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用无环境要求公司通过外部检定/检定和内部检定对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/检定和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 有计量确认程序。查《设备检定结果确认记录表》。现场检查编号131004型号SCS-150的电子汽车衡检定日期2021年04月20日，确认标识完好。查编号为：004型号JM-B200011的电子天平，检定日期2021年04月20日，确认标识完好。编号：35型号为TYE-300的压力试验机检定日期2021年04月20日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；质量控制室识别了《水泥熟料生产悬浮预热温度测量》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年8月21日的顾客满意度调查汇总表满意度为95.％。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2021年09月25日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。 | 综合办公室 人力资源部 质量控制室 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查( 水泥熟料生产悬浮预热温度测量)对热电耦的监视每月进行一次。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年09月27日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。2020年在调度监控室检查时发现参加2020年11月15日参与内审的两名内审员没有经过培训不符合GB/T19022-2003标准6.2.1条款的要求经检查该企业已有6名同志参加了公司组织的内审员培训有记录有考核，不符合项已关闭。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业强检计量器具为进出场物料称重和能源结算共17台件已全部检定。 | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业是重点耗能单位，2020年企业消耗能源主要有：煤电能共折合标煤14.28万吨. | 综合办公室 人力资源部 质量控制室 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 求 | 企业2021年耗能14.28万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配4台（件），实配 4台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：14台（件），实配 14台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 43台（件），实配43台（件）；查进出用能单位配备的编号为131004等电子汽车衡 2021年9月28日经泽州县综合检验检测中心检定，精度Ⅲ级,查进出次级用能单位编号为DT2876电能表，于2021年9月20日检定，精度0.1S级，查重点耗能设备编号为ACUVIM390-50电能表，于2021年9月20日检定，精度0.5S级，能源计量管理满足GB17167要求。 | 综合办公室 人力资源部 质量控制室 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产部每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查， | 综合办公室人力资源部质量控制室采供管理部市场营销部生产车间 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 综合办公室 人力资源部 质量控制室 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |