项目编号：0042-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏天工工具有限公司

审 核 员：                     审核日期：2021年 10 月18日 ~ 10 月 18 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 生产部门：抽查编号为LS01-23-005的外径千分尺2021年6月7日校准经确认符合使用要求。查出厂编号为FP01-3-006的压力表2021年3月8日校准经确认合格。 计量室：抽查编号为LG01-006的量块2020年11月3日合格，查出厂编号为LS07-004的刀口尺2021年8月9日检定合格，测量设备均处于有效的检定校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识； 计量室检定环境条件满足要求，并有温湿度环境记录。 计量室：表面粗糙度样块：编号：LF01-001，型号规格：Ra(0.012- 6.3)μm，计量特性：Urel=7.5% k = 2，溯源方式：校准，测量设备的信息（名称、编号、型号规格、准确度等级、溯源方式）和校准证书、台账信息一致。 建立了指示量具检定装置、卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置4项最高标准器，测量设备送镇江市计量检定测试中心、江苏精锐检测技术有限公司检定或校准。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 计量室 生产部门 | 否 |

| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：麻花钻外径尺寸检测测量过程， 测量技术要求：3.5mm 误差范围：(-0.018-0)mm； 测量设备：外径千分尺，计量特性：测量范围是（0-25）mm； 测量设备最大允许误差±0.004mm， 麻花钻外径尺寸检测测量过程识别正确； 配备的测量设备外径千分尺(编号：LS02-006)经自检合格，外径千分尺满足麻花钻外径尺寸检测的测量要求。 对麻花钻外径尺寸检测测量过程进行了有效性确认，有麻花钻外径尺寸检测测量过程有效性确认记录。对测量过程导出了计量要求，并采用MCP值法进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 计量室 生产部门 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 原有测量过程控制156项，未有新增测量过程。 查：麻花钻外径尺寸检测测量过程，编制了《麻花钻外径尺寸检测测量过程控制规范》(TG MMSP:D-08-01-2021)对关键测量过程进行控制，对测量过程进行了有效性确认，测量过程控制有效性确认符合要求。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 计量室 生产部门 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对麻花钻外径尺寸检测测量过程进行了测量不确定度评定，编制了《千分尺测量过程不确定度评定》报告，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 计量室 生产部门 | 否 |