项目编号：0215-2020-AA-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西忠塑管业有限公司

审核员：          审核日期：2021年10月29日 上午至2021年10月29日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 企业营业执照2021年8月25日发生了变更，仅为注册资本（金）1088万元变更为10088万元，详见营业执照和公司变更通知书。 | 行政部、 技术部、 销售管理部、 生产部（仓库、车间） | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司2021制定了测量管理体系质量目标3项： 1）测量设备周期检定/校准率：100%； 2）测量设备现场使用合格率：100%； 3）用户满意度≥89%。 查2020年11c月到2021年9月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。 | 行政部、 技术部、 生产部（仓库、车间） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月11日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理曹军宝主持，由管理者代表肖愿东汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门，要求2021年10月30日前完成整改。现场查看整改已提前完成。 | 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 销售管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。 技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托深圳品信检测科技有限公司（认可注册号：CNAS L9269)检定/校准。但是技术部没有提供了计量检测外部服务供方深圳品信检测科技有限公司的评价材料。 在技术部检查时，发现技术部没有对提供服务的外部供方深圳品信检测科技有限公司进行评价。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.4的要求。不符合程度为次要不符合 。 | 技术部、销售管理部 | 01 不符合项 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为JXZS-SY-08-01-B的电热鼓风干燥箱,深圳品信检测科技有限公司2021年8月3日校准，证书编号FS21082860006。 查出厂编号为JXZS-SY-13-01-A的落锤冲击试验机,深圳品信检测科技有限公司2021年4月3日校准，证书编号FS21040070002。 抽查编号为T15100005的游标卡尺,深圳品信检测科技有限公司2021年8月3日校准，证书编号FS21082860014。 抽查编号为JXZS-SY-04-02-B的电子天平,深圳品信检测科技有限公司2021年8月3日校准，证书编号FS21082860005。 现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 企业未建立计量标准，测量设备均外检定/校准，测量设备委托深圳品信检测科技有限公司检定/校准。企业所有测量设备都经过溯源.祥见《测量设备溯源抽查表》. | 技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：技术部，型号(0~150)mm，编号T15100005游标卡尺，证书编号FS21082860014，校准日期2021年08月03日，测量不确定度U=0.01mm（k=2）, 校准单位深圳品信检测科技有限公司。有计量确认记录。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 查：技术部，型号XJL-300B落锤冲击试验机，编号JXZS-SY-13-01-A，证书编号FS21040070002，校准日期2021年04月03日，测量不确定度： 质量：U=8g；高度：Urel=0.3%（k=2）, 校准单位深圳品信检测科技有限公司。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格 现场重点抽查了给水用聚乙烯管材外径测量等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了给水用聚乙烯管材外径测量，进行了处理不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2020年11月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：销售管理部2020年12月下发《顾客满意度调查表》，江西建工第一建筑上高项目部等9份，从产品的质量、交付质量、服务质量、缺陷及建议等方面进行评价。综合得分91分。 | 行政部、销售管理部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月27日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，内审首次会由管理者代表肖愿东主持。内审分1个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于9月30日完成整改。 内审组织有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录. | 行政部、技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了ZS/CL-CX-11-2020 《测量管理体系监视程序》。 对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年外审开出了一项不符合项报告： 在技术部查看2020年11月6日开具的QR-8-3-01不合格品处置单“壁厚偏差大”，但没有填写具体壁厚偏差值和没有提供纠正措施处理单。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中8.4.2的要求。不符合程度为次要不符合 。 - 企业对不符合组织了纠正，1）在纠正措和预防措施处理单上对不合格事行政部、技术部实进行阐述，填写壁厚偏差值。2）对纠正措和预防措施处理进行验证。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 行政部、技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，经查阅纠正和纠正措施记录，验证企业对2021年9月27日内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 行政部、 技术部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业没有测量设备列入强制检定项目。 企业测量设备均外送深圳品信检测科技有限公司校准。随机抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求，溯源管理较好。 | 行政部、 技术部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年用水12803吨、用电2656817千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书 用于企业形象广告宣传： | 行政部 | 否 |