**测量设备溯源抽查表**

编号：0167-2018-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏凯泉泵业制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量技术部 | 内经千分尺 | 51730 | （50-600）mm | ±0.006mm | 测长机U=1.2μm（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.1.18 | √ |
| 质量技术部 | 耐压测试仪 | KQ/JC-18 | VG2672A | ±0.01KV | 耐压测试仪校验装置：Urei=0.20%%（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 质量技术部 | 精密压力表 | H0078 | （0-1.6）MPa | 0.4级 | 压力校验仪 U=0.0001MPa（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.1.18 | √ |
| 质量技术部 | 声级计 | 150905233 | TES1350A | / | 声级计U=0.2dB（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.1.18 | √ |
| 质量技术部 | 兆欧表 | KO/JC-20 | ZC25-3 | / | 绝缘电阻表检定装置Urei=0.2%-0.5%（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 7505 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块：五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.1.18 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构校准，抽查6份测量设备证书报告，量值溯源符合要求。 |
| a8e16dd358ff7dafdb68d629ae2c4fc我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84审核日期： 2021年11月4日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。