
附3：
测量过程有效性确认记录表
	测量过程名称
	PE100给水管壁厚尺寸测量过程
	测量过程规范编号
	HHSYCL-GF-202001

	所在部门
	质检部
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：

测量设备：规格型号（0～25）mm的壁厚千分尺，最大允许误差±0.004mm,不确定度U=0.0014mm,k=2
测量方法：按照GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》的要求，对壁厚千分尺调零

后直接测量厚度并读出显示数据，记录数据。 

环境条件：常温

测量软件；无
操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。
其他影响量：无振动

	有效性确认记录:

查规格型号（0～25）mm的壁厚千分尺的校准证书，校准日期：2021年05月10日，校准机构：深圳新广行检测技术有限公司，符合要求。
1）2021年8月3日，用规格型号（0～25）mm的壁厚千分尺测量PE100给水管壁厚尺寸，取5次测量的平均值为Y1=2.37mm；

2）2021年9月6日，用规格型号（0～25）mm的壁厚千分尺测量PE100给水管壁厚尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=2.36mm;

测量过程的扩展不确定度：U=0.02mm k=2

测量过程的有效性按下列方法计算：

En= 
[image: image1.wmf]U

Y

Y

2

2

1

-

=0.35 

En=0.35＜1，此测量过程有效。

确认人员：彭艺霞                                          日期：2021年9月6日


	变更记录:

	日期
	变更内容
	批准人

	
	
	



_1234567890.unknown

