附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 闸板表面硬度检测 | 测量过程规范编号 | CLJF03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HR-150A洛氏硬度计 测量方法：硬度测量采用直接接触法，将被测工件表面打磨抛光，表面粗糙度达到规定标准后，置于硬度计平台上，直接将硬度计压头压入工件，硬度计显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准硬度块y0=45.4HRC对硬度计的检测过程的有效性进行确认： 2019年10月11日用硬度计对标准硬度块对进行三次检测，平均值为45.9HRC MPEP=±1.5HRC MPEV=1.5HRC 当 y0-y=0.5 HRC≤MPEV=1.5HRC时，此测量过程有效。 确定人员： 易文革 日期：2019.10.11 |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |