附录B

闸板表面硬度测量不确定度评定

测量过程：闸板表面硬度检测

测量方法：依据GB/T 230.1  金属表面洛氏硬度试验方法

测量设备：金属洛氏硬度计HR-150A   最大允许误差：±1.5HRC

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块标准值为45.4HRC的硬度块在硬度计上连续测量10次，得到一组测量列为：45.3；45.3；45.2；45.3；45.4；45.4；45.5；45.5；45.5；45.5HRC。其单次标准差为：

s==0.199 HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量3次，

u1==0.1993=0.12 HRC

2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

洛氏硬度计的最大示值误差为±1.5HRC，而硬度计实际检定时硬度值为HRC45.4时，示值误差为0.38HRC，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=0.38/=0.22 HRC

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.25HRC

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×=2×0.25 = 0.5HRC