项目编号：1102-2021

审核员现场审核记录

公司名称: 中钞特种防伪科技有限公司

审核员：                     审核日期： 2022年08月25日-08月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问运营保障部领导、兼职计量员及相关测量人员，基本清楚本部门计量职能；生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 管理层 人力资源部 企管规划部 技术质量部 运营保障部 安全保卫部 制作二部 机读产品开发室 | 否 |
| 2 | 公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准、行业标准、企业标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，河北分部共识别了70个测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 运营保障部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》，规定了公司的测量管理体系质量方针、计量工作质量目标6项。 公司质量目标已分解到各职能部门，运营保障部负责对公司计量方针实施情况及质量目标完成情况进行统计和总结，亮点是各部门进行了体系可视化管理。均符合要求。 | 运营保障部 技术质量部 制作二部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查公司测量管理体系培训计划，编号：人-J08A，培训项目：2022年计量目标、测量管理体系 测量过程和测量设备的要求，参加人数4人，培训课时4小时，培训日期：2022年4月14日，口试；有签到表、培训考核登记表，考核评价记录。符合要求。 查技术质量部培训记录：分切机磁性在线检测测量设备自校准规范宣贯，参加人数14人，培训课时：4小时，培训日期：2022年3月2日，口试；有签到表、培训考核登记表，考核评价记录。 抽查：王雷的低压电工作业证，证号T130602198207050314，有效期：2021年06月17日-2027年06月16日，发证机关：河北省应急管理厅。 | 人力资源部 运营保障部 技术质量部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 公司编制的测量管理体系程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查公司的技术标准，共计28个标准及规范；抽查产品执行标准Q/CBPM/J XX-2022《第五套人民币壹佰圆纸币（2015年版）防伪第2 部分 磁性编码》、Q/ZCFW J0904《线拉力测量过程控制规范》，现行有效、受控。 | 企管规划部 运营保障部 | 否 |
| 6 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 公司建立了《测量软件管理程序》。运营保障部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 公司现有分切机磁性编码在线检测专用软件等测量软件7个，已识别和确认。 | 运营保障部 | 否 |
| 7 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 公司编制了《测量记录管理文件》。 查：技术质量部测量过程监视记录， 运（设）-J-108/B砝码：设备允差：±0.1mg,实测100g：100.001g，200g：199.999g，判定结论均合格。检验员：李钢，检验日期：2022年03月03日。 查：T品全埋线物化检测记录，技-J-19/A，卷号/批号 7TB22100215-25全，检验项目：宽：1.503、1.506，厚：36.9/35.5、37.1/36.0等指标，检验结论均合格。检验员：李钢、刘鑫，检测时间：2022年08月23日。 两份记录保存期限均为5年。 | 技术质量部 制作二部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，运营保障部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备管理台账》共437台测量设备，按照分类建账管理。公司编制了《溯源性管理程序》进行溯源。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：电子天平，规格型号为（0～200）g，编号为JM042515，校准日期：2022年07月15日，校准单位：苏州国方校准测试技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：泵吸式复合气体检测报警器，规格型号为GAStiger2000，编号为10813009，校准日期：2021年11月19日，校准单位：北京市计量检测科学研究院。有计量确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》。 查：公司进口电磁流量计，规格型号为HQLDG-100/DN100，2021年09月24日经承德市浚通计量检测服务有限公司校准，合格。 该公司测量设备的使用环境满足要求。 | 运营保障部 技术质量部 安全保卫部 制作二部 | 否 |
| 9 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了《外部供方管理程序》文件。规定了测量设备及原材辅料供方的评价、选择、确定。规定了外委检定/校准机构的选择、确定、评价。 查：检定校准合格供方台账，共7个供方。测量设备均送检至苏州国方校准测试技术有限公司、保定市计量测试所、北京市计量检测科学研究院、承德市浚通计量检测服务有限公司、河北省计量监督检测院等进行检定/校准，已评价，满足要求。 查：测量设备合格供方名录，共7个供方。已评价，满足要求。 | 运营保障部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 公司编制了《计量确认管理程序》、《测量设备管理程序》，运营保障部是计量确认实现的归口管理部门，负责组织对计量确认实现的全过程的计量验证、检查和监督。 公司的关键测量过程（河北分部）有：线拉力测量、上胶量检测过程等4个测量过程，均有识别。抽查关键测量过程：线拉力测量过程，配备的拉伸仪经有资质的重庆造纸计量站检定，在有效期内，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 运营保障部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司对测量过程进行了识别，采用《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，信息量全，公司（河北分部）识别了70项测量过程，分为重要测量过程和关键测量过程，其中4个关键测量过程。 公司编制了《测量管理体系审核和监视管理程序》，运营保障部对计量确认过程的监视进行策划，识别监视项目和监视点，确定监视方法。 | 运营保障部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点线拉力测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 在机读产品开发室查名称为：《单位重量》的不确定度评定报告，其中B类评定不准确，不符合标准GB/T 19022-2003标准7.3.1条款 测量不确定度 要求。 | 运营保障部 机读产品开发室 | 次要 不符合项02 |
| 13 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备均送至有资质的苏州国方校准测试技术有限公司、保定市计量测试所、北京市计量检测科学研究院、承德市浚通计量检测服务有限公司、河北省计量监督检测院等进行校准，溯源到SI单位标准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 运营保障部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 公司编制了《顾客满意管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 查：《顾客满意度调查计划》，信息全面。 查：顾客满意度调查报告，发出内部调查问卷4份，全部收回，内部顾客满意度为99%，满足要求。 | 运营保障部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 运营保障部 技术质量部 制作二部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《纠正和预防措施管理程序》，综合部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。符合要求。 | 运营保障部 技术质量部 制作二部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 公司企业有强制检定计量器具81台，已纳入计量器具管理。公司无定量包装产品。 | 运营保障部 安全保卫部 制作二部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、煤、蒸汽、水等。2021年能源消耗0.4546万吨标煤（河北分部）。 | 运营保障部 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备9台件，实际配备9台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备14台件，实际配备14台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备32台件，实际配备32台件，配备率满足要求。 | 运营保障部 （河北分部） | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查编号为F095689N 电磁流量计于2021年9月24日检定，精度0.5级，编号为200501201306的气体涡街流量计2020年10月13日检定。 | 运营保障部 （河北分部） | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程抄表和人工抄表方式采集，配备的测量设备测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备 | 运营保障部 （河北分部） | 否 |