编    号：1102-2021

审核员现场审核记录

公司名称：中钞特种防伪科技有限公司

审核员：                                               审核日期：2022年8月25日-26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查公司《质量、环境、职业健康安全、测量管理综合管理手册》编号：Q/ZCFW G0200-2017，对公司各个部门的计量职能进行了分配。 集中采购部负责测量设备的采购，以及进行测量设备供方的合格供方评价、合格供方名录保存。测量设备到货后，组织运营保障部及设备使用方进行设备验收，验收合格后由使用部门领用。 运营保障部负责测量设备的送检、联络，测量设备需求的收集，计量检定校准服务供方评价工作、记录，以及进行供方的年度评价考核，保证计量检定校准服务供方符合要求，以及测量设备的按时送检。 安全保卫部负责公司安保工作，以及工作场所的职业健康安全相关管理工作。计量职能分配主要包含保障体系有效运行、安全保卫和职业健康安全相关测量设备的配置申请、使用、维护，确认设备状态，并对不可用设备执行停用、报废程序。 由于公司订单以中钞总公司委派为主，无市场订单，市场业务办公室未分配计量职能。 | 集中采购部、 运营保障部、 安全保卫部（北京）、 市场业务办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查公司编制的《质量、环境、职业健康安全、测量管理综合管理手册》编号：Q/ZCFW G0200-2017，技术质量部负责组织识别产品的测量要求，并导出产品的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足产品计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足产品要求。企业产品仅供货给成都钞票纸厂、昆山钞票纸厂、保定钞票纸厂，订单由中钞总公司委派，发货时通过裕量保证使用。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 质量管理部， 生产管理部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 查公司编制的《质量、环境、职业健康安全、测量管理综合管理手册》编号：Q/ZCFW G0200-2017。查安全保障部（北京），访谈安全保障部周震宇经理，理解部门涉及的测量管理体系质量目标，包括：保障测量管理体系、测量设备检定校准达100%、工作场所作业条件测量设备可用性100%。部门员工理解分配的测量管理体系质量目标。查设备检定校准记录，安全保障部管理和使用的测量设备已经进行检定/校准，比例达100%。工作场所监控测量设备（可燃气体监控设备、氧气浓度监控设备、噪声监控）均进行了检定/校准，比例达100%。完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 安全保卫部（北京） | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 | 查公司安全保卫部（北京）2021年《特种作业人员等级台账》，金属焊切割作业类培训计划及记录，制作一部维修技术组员工范子彬、崔光辉分别于2019年10月，2020年9月进行了“焊条电弧焊、气焊、气割”，“焊接与热切割作业”作业类别进行了培训和确认。具有从事对应岗位执业能力。 查安全保卫部（北京）《2021年职业健康培训记录》，安全保卫部（北京）组织了公司年度职业健康培训，并保持了记录。抽查王东杰《接触职业病危害的劳动者培训合格证明》，该员工于2021年5月12日参加培训，考核合格。具备应对从事对应岗位危害因素能力。符合标准要求。 抽查的公司集中采购部、安全保卫部（北京）相关岗位人员资质和技能，企业测量管理体系人员的配置、能力，满足公司测量体系管理要求。 | 集中采购部 安全保卫部（北京） | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查公司编制的《质量、环境、职业健康安全、测量管理综合管理手册》编号：Q/ZCFW G0200-2017共1册。手册均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 | 技术质量部、市场业务办公室、安全保卫部（北京） | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业技术质量部建立了在线测试系统台账，一共包含16个在线测试系统，7套在线测试软件。均为在线测试系统随机软件，产品验收时根据合同要求对在线测试系统性能（一致性、准确性）、外观（成像能力、分辨率）、检验能力（缺陷样验证）等进行验证，确定合格接收。 抽查V3镀铝机OD值检测系统、2#复卷机颜色及表面质量检测系统、4#复卷机颜色质量检测系统验收记录，及点检记录。记录有效、保存完好，且按照点检周期和检查项目进行了确认。符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
|  |  | 6.2.3 记录 | 查安全保卫部工作场所噪声检测结果报告，2021年8月17日，委托北京安华鼎仕检测技术服务中心对3#机放卷工人操作位、3#机复卷工人操作位、4#机放卷工人操作位、4#机复卷工人操作位、复合涂布车间上胶工人操作位、复合涂布车间放卷工人操作位进行了噪声检测，满足标准GBZ 2.2-2007标准要求。该检测记录发布日期2021年9月30日，测试周期1年。记录满足标准要求。 | 安全保卫部 |  |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？，测量设备溯源是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 技术质量管理部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司没有建立计量标准，测量设备均外送机构进行检定/校准。 检定/校准机构检定机构：北京市计量检测科学研究院、河北省计量监督检验研究院、保定市计量测试所、重庆造纸计量站、中国计量科学研究院、北京市中科溯传检测技术有限公司、天津瑞丹辐射检测检测评估有限责任公司、北京中瑞环泰科技有限公司、北京市化工职业病防治院、北京顺安盛消防科技有限公司、河北荣泰消防检测技术服务有限公司。 查:编号D3(H)015895的电子天平，校准日期为2021年8月12日；编号为52910的pH计，检定日期为2020年9月20日；编号为65369398的数显千分尺，检定日期为2021年9月15日；编号为65369398的邵氏硬度计，检定日期为2021年9月18日；编号为092744519的数显温湿度计，检定日期为2021年9月23日；编号为A15034231数显卡尺，检定日期为2021年9月15日，检定/校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求,企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量部 安全保卫部（北京） | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 抽查集中采购部，该部门对测量设备供方进行评价，并保持了合格供应商名录。抽查中钞科信公司、Carl Zeiss光学仪器公司供应商评价信息，对产品质量、交货周期、服务响应打分等项目进行了评价，并进行综合打分，合格供应商纳入合格供应商名录。 抽查技术质量部，该部门建立《供应商评价表》，对提供检定校准服务的供方进行了评价，并建立了合格供应商名录。符合标准和公司文件要求。 | 集中采购部、技术质量部、市场业务办公司 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司业务通过中钞总公司委派，且客户固定为保定、昆山、成都三家造币纸厂，市场业务办公室未实际分配顾客满意职能。 | 市场业务办公室 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查集中采购部，该部门接收到运营保障部提交的采购请求后，根据金额大小，按照0-5万，5万-50万，50万以上区间，确定采购的形式，并选择供应商或者采用招标流程，签订合同。到货之后经使用部门（需求提交部门）进行到货检验及验收。当出现不符合准则时，按照合同规定条款进行检修、退换货、退款等操作。抽查datacolor光学颜色系统测量设备采购合同，合同明确了验收条件，以及验收不符合的处理方法。 查安全保卫部（北京），该部门涉及安全保卫、工作场所噪声、可燃气体、氧浓度等数据的测量设备全部送检，当出现不能满足使用要求设备时，按照《质量、环境、职业健康安全、测量管理综合管理手册》编号：Q/ZCFW G0200-2017要求，先停用，再申请报废流程，并从设备台账中排除。 符合标准和公司文件要求。 | 技术质量部，运营保障部，安全保卫部（北京） | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了《质量、环境、职业健康安全、测量管理综合管理手册》编号：Q/ZCFW G0200-2017，对测量管理体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 集中采购部，运营保障部，安全保卫部（北京） | 否 |