[image: image1.png]


   

[image: image2.png]fk‘?%’%%



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0144-2019-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：大全集团有限公司
审 核 员：                                       审核日期： 2021年 10月25 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查质量部、生产部(凯帆开关)：

编号为FH02-01的三坐标测量仪，2021年09月03日校准合格；

编号为EV06-45的绝缘电阻表，2021年09月03日校准合格；

编号为ER01-48的交流精密净化稳压电源，2021年03月15日校准合格；

编号为1112050的电子汽车衡，2021年05月11日校准合格；

编号为EV06-83的冲击电压测试仪，2021年09月02日校准合格；

现场抽查的上述测量设备，标识使用规范，清晰，信息完整、查看《计量器具一览表》，有678台测量设备，其中强制检定2台件，台账信息和证书一致。
查三坐标测量仪，要求环境条件：温度（20±2）℃，相对湿度（25-75）%RH。现场有温控设备，查看环境记录，信息规范，环境条件满足要求。
	质量部
生产部(凯帆开关)
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	抽查：《板材进厂称重》、《零部件尺寸检验》、《铜母线重量称重》测量过程，要求已识别，测量设备电子汽车衡、三坐标测量仪经校准合格，验证满足要求，查看《零部件尺寸检验》测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	质量部

生产部(凯帆开关)
	否


	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视
	   企业是没有新增关键测量过程，关键过程已编制控制规范，，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。
抽查原有关键测量过程《零部件尺寸检验》测量过程，过程持续控制和监视。符合标准要求。
详见《测量过程控制检查表》。
	质量部

生产部(凯帆开关)
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《零部件尺寸检验》和《板材进厂称重》等关键测量过程，不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》，评定方法正确。符合标准要求。
	质量部

生产部(凯帆开关)
	否


 1 / 2

