尺寸测量用卡尺期间核查记录

（x−Rs 控制图）

1.概述（实施方法）

选用4mm长度的样品作为核查样品，间隔10天定期核查游标卡尺，每次测量次数为2次，取均值。

2.过程监视数据（mm）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.6.30 | 1 | 3.99 | ------------- |
| 2021.7.10 | 2 | 4.01 | 0.02 |
| 2021.7.21 | 3 | 4.05 | 0.04 |
| 2021.7.31 | 4 | 3.91 | 0.14 |
| 2021.8.10 | 5 | 3.95 | 0.04 |
| 2021.8.21 | 6 | 4.05 | 0.1 |
| 2021.8.30 | 7 | 4.02 | 0.03 |
| 2021.9.10 | 8 | 3.96 | 0.06 |
| 2021.9.20 | 9 | 3.99 | 0.03 |
| 2021.9.30 | 10 | 4.04 | 0.05 |
| 2021.10.10 | 11 | 3.98 | 0.06 |
| 2021.10.20 | 12 | 4.03 | 0.05 |
| 平均值 |  | x=1kxi=3.99 | Rs=1k−1=0.056 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

3.控制图特定值

x图：

CL=x=3.99

UCL=x+E2Rs=3.99+2.660×0.056=4.14

LCL=x−E2Rs=3.99−2.660×0.056=3.84

Rs图：

CL=Rs=0.056

UCL=D4Rs=3.267×0.056=0.183

LCL=−−−−−−

4.控制图绘制

x图：

UCL（4.14）

CL （3.99）

LCL（3.84）

Rs图：

UCL（0.183）

CL（0.056）

LCL（-----）

1   2   3  4   5   6  7  8  9  10  11  12

5.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。

绘制：                                 审核：

日期：2021.10.20                               日期：2021.10.20

附：

控制图系数

| 组内测量次数 | A2 | A3 | E2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.880 | 2.659 | 2.660 | —— | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 1.954 | 1.772 | —— | 2.574 |
| 4 | 0.729 | 1.628 | 1.457 | —— | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 1.427 | 1.290 | —— | 2.114 |
| 6 | 0.483 | 1.287 | 1.184 | —— | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 1.182 | 1.109 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 1.099 | 1.054 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 1.032 | 1.010 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 0.975 | 0.975 | 0.223 | 1.777 |