线路轨距测量结果不确定度分析
1.概述
1.1
测量依据：NDYJ 405007-2018.A 轨道检修规程。
1.2
测量环境条件：常温。
1.3
测量设备：轨距尺，编号：012549100938型号：TGC~1E，范围(1410～1470)mm。
1.4
被测对象：线路轨距。
1.5
测量过程：正线线路轨距测试。
2.测量数学模型、方差及灵敏系数
2.1 数学模型：
[image: image46.jpg]&@m




式中：     
[image: image2.wmf]y

 —— 被测钢轨的轨距，mm；
               
[image: image3.wmf]x

—— 轨距尺测量读数，mm；
2.2 方差及灵敏系数：输入量中各不确定度来源之间互不相关，方差式为

[image: image4.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

2

2

2

2

x

u

x

u

x

f

y

u

C

=

¶

¶

=


其中灵敏系数：
[image: image5.wmf]1

)

(

=

¶

¶

=

x

f

x

c


3. 钢轨轨距测量结果不确定度分量评定
测量仪器读数的不确定度
[image: image6.wmf])

(

x

u

主要包括测量重复性引入的不确定度
[image: image7.wmf])

(

1

x

u

，轨距尺误差引入的不确定度
[image: image8.wmf])

(

2

x

u

和测量结果读数保留至1mm修约引入的不确定度
[image: image9.wmf])

(

3

x

u

。
3.1钢轨轨距测量重复性引入的不确定度
[image: image10.wmf])

(

1

x

u

，用标准不确定度A类评定。
以测量 60kg/m钢轨轨距为例，用轨距尺对 60kg/m钢轨重复测量10次，测量结果见表1。

	第i次测量
	轨距（单位mm）

	1
	1434

	2
	1435

	3
	1434

	4
	1435

	5
	1434

	6
	1435

	7
	1435

	8
	1434

	9
	1434

	10
	1434

	平均值
	1434

	实验标准差
	0.423


表1 60kg/m钢轨轨距测量数据
式中：

[image: image11.wmf]i

x


[image: image12.wmf]；

次测量值，

第

―

mm

i

                 
[image: image13.wmf]；

次测量的平均值，

―

mm

n

x



[image: image14.wmf]423

.

0

1

)

(

)

(

2

»

-

-

=

å

n

x

x

x

s

i

mm
本次评定重复测量10次，因日常工作只测量1次用作测量结果，则测量重复性引入的不确定度
[image: image15.wmf]0.423mm

1

)

(

)

(

)

(

1

=

=

=

x

s

n

x

s

x

u

；
故A类标准不确定度分
[image: image16.wmf])

(

1

x

u


3.2轨距尺固有误差引入的不确定度
[image: image17.wmf])

(

2

x

u

，采用B类方法评定。由检定证书给出轨距尺最大允许误差为±0.25mm，在此区间服从均匀分布，则标准不确定度：




EMBED Equation.3

3.3 测量结果读数修约引入的不确定度
[image: image21.wmf])

(

3

x

u

，用标准不确定度B类评定。
轨距尺最小分度值为1mm，估计均匀分布：

[image: image22.wmf]mm

289

.

0

3

2

/

1

)

(

3

»

=

=

k

a

x

u


3.4 测量仪器读数的不确定度
[image: image24.wmf])

(

x

u


	不确定度来源
	标准不确定度分量
	灵敏系数

	
[image: image25.wmf])

(

1

x

u


	60kg/m钢轨垂磨测量结果重复性引入的不确定度
	0.423mm
	1

	
[image: image26.wmf])

(

2

x

u


	轨距尺固有误差引入的不确定度
	0.144mm
	

	
[image: image27.wmf])

(

3

x

u


	测量结果读数修约引入的不确定度
	0.289mm
	


重复性引入的不确定度

和读数修约引入的不确定度

有交叉，取较大的

=0.423mm

[image: image34.wmf]5mm

4

.

0

)

(

)

(

)

(

2

2

2

1

»

+

=

x

u

x

u

x

u


4.合成标准不确定度
[image: image35.wmf])

(

y

u


由上不确定度分量汇总，合成标准不确定度：

[image: image36.wmf])

(

y

u

C

=

=0.45mm
5. 扩展不确定度
[image: image39.wmf])

(

y

U


取包含因子k=2，则扩展不确定度：

[image: image40.wmf]90mm

.

0

5

4

.

0

2

)

(

)

(

=

´

=

×

=

y

u

k

y

U

C


    
[image: image41.wmf]2

=

k


6. 结果报告

[image: image42.wmf]mm

y

U

y

Y

)

0.9

1434

(

)

(

±

=

±

=

       
[image: image43.wmf]2

=

k


[image: image1.wmf]x

y

=

[image: image44.png]2 LA




编制：[image: image45.jpg]


                                         审核：
日期：2021.6.26                                 日期：2021.6.26 
_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567921.unknown

_1234567923.unknown

_1234567925.unknown

_1234567926.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

