## 稳定性
附2: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | AZ7117328082拨叉硬度检测过程 |  |  | 被测参数: | 硬度 | （51-60）HRC |  |  | 最大允许偏差： |  | ±1.5HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （20-70）HRC |  |  | 最大允许誤差： |  | ±1.5HRC
|  |  |  | 核查标准: | 试样
日 期： |  | 2020-12-12 | 2021-01-05 | 2021-02-28 | 2021-03-25 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021-06-16 | 2021-07-11 | 2021-08-08 | 2021-09-11 | 2021-10-12 | 2021-11-10
测 量 值 | 1 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | 54.7 | 54.2 | 57.4 | 54.5 | 57.1 | 54.8 | 54.6 | 56.1 | 54.3
| 2 | 54.8 | 54.3 | 56.7 | 56.8 | 55.1 | 55.5 | 57.4 | 54.2 | 55.1 | 54.3 | 54.1 | 54.2
| 3 | 53.8 | 55.3 | 55.5 | 54.3 | 54.2 | 53.3 | 55.6 | 54.4 | 55.2 | 55.2 | 58.2 | 56.2
| 4 | 54.4 | 54.1 | 56.8 | 54.7 | 54.4 | 55.4 | 53.6 | 54.3 | 55.4 | 54.3 | 55.2 | 54.3
| 5 | 56.7 | 54.1 | 54.6 | 57.6 | 54.1 | 56.2 | 54.8 | 54.1 | 56.6 | 58.3 | 56.3 | 56.1
平均值(X) |  | 54.86 | 54.58 | 55.82 | 55.62 | 54.4 | 55.56 | 55.18 | 54.82 | 55.42 | 55.34 | 55.98 | 55.02
全距（R) |  | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 1 | 4.1 | 3.8 | 3 | 1.8 | 4 | 4.1 | 2
| X | 2020-12-12: 55.2167; 2021-02-28: UCLx=X+A2R; 2021-04-27: 56.8227; 2021-06-16: A2; 2021-07-11: 0.577; 2021-09-11: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-12-12: 2.7833; 2021-02-28: LCLx=X-A2R; 2021-04-27: 53.6107; 2021-06-16: D3; 2021-07-11: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 5.884 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167 | 55.2167
UCLx |  | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227 | 56.8227
LCLx |  | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107 | 53.6107
R均值 |  | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833
UCLr |  | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884 | 5.884
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-01-05: 张胜坤; 2021-07-11: 审核：; 2021-08-08: 史永军